## LCC1111T-A
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 635 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 405 nm | Retardance in Waves at 635 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 1.3243 | 0.74277 | 0.1 | 0.70746 | 0.664 | 0.61899 | 0.58758
|  | 0.2 | 1.3254 | 0.74248 | 0.2 | 0.70738 | 0.66398 | 0.61869 | 0.58765
|  | 0.3 | 1.326 | 0.7423 | 0.3 | 0.7073 | 0.66388 | 0.61867 | 0.58733
Product Raw Data |  | 0.4 | 1.3251 | 0.74197 | 0.4 | 0.70728 | 0.66413 | 0.61869 | 0.58717
Uncompensated, Temperature-Stabilized, Half-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 350 - 700 nm |  | 0.5 | 1.3232 | 0.74129 | 0.5 | 0.70695 | 0.66392 | 0.61809 | 0.58713
|  | 0.6 | 1.3202 | 0.73986 | 0.6 | 0.70606 | 0.66315 | 0.6178 | 0.58658
Item # | LCC1111T-A | 0.7 | 1.313 | 0.73495 | 0.7 | 0.7012 | 0.65831 | 0.6114 | 0.58181
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 1.2853 | 0.71319 | 0.8 | 0.67614 | 0.63238 | 0.5792 | 0.54859
|  | 0.9 | 1.2179 | 0.66649 | 0.9 | 0.63109 | 0.58676 | 0.5146 | 0.5
|  | 1 | 1.1524 | 0.61918 | 1 | 0.57833 | 0.53857 | 0.5 | 0.43536
|  | 1.02 | 1.1432 | 0.60874 | 1.02 | 0.56673 | 0.52878 | 0.47193 | 0.42246
|  | 1.04 | 1.1373 | 0.5991 | 1.04 | 0.55434 | 0.51864 | 0.461 | 0.41126
|  | 1.06 | 1.1337 | 0.58939 | 1.06 | 0.54278 | 0.50631 | 0.44812 | 0.40014
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 1.1315 | 0.57975 | 1.08 | 0.53139 | 0.5 | 0.437 | 0.38989
|  | 1.1 | 0.86702 | 0.57049 | 1.1 | 0.5207 | 0.48532 | 0.42685 | 0.37968
|  | 1.12 | 0.8627 | 0.56067 | 1.12 | 0.50978 | 0.47494 | 0.41669 | 0.36988
Additional Information: |  | 1.14 | 0.85547 | 0.55151 | 1.14 | 0.5 | 0.46539 | 0.40608 | 0.36062
|  | 1.16 | 0.84666 | 0.5418 | 1.16 | 0.48473 | 0.4561 | 0.39672 | 0.3513
|  | 1.18 | 0.83642 | 0.53288 | 1.18 | 0.47184 | 0.44663 | 0.38752 | 0.34253
|  | 1.2 | 0.82592 | 0.52554 | 1.2 | 0.4606 | 0.43709 | 0.37883 | 0.33397
|  | 1.22 | 0.81251 | 0.51624 | 1.22 | 0.44827 | 0.42706 | 0.37025 | 0.32581
|  | 1.24 | 0.79953 | 0.50731 | 1.24 | 0.43589 | 0.41714 | 0.36128 | 0.31789
|  | 1.26 | 0.7867 | 0.5 | 1.26 | 0.42491 | 0.40724 | 0.35273 | 0.31037
|  | 1.28 | 0.77327 | 0.48833 | 1.28 | 0.41315 | 0.39744 | 0.34493 | 0.3028
|  | 1.3 | 0.7601 | 0.47559 | 1.3 | 0.40151 | 0.38755 | 0.33714 | 0.29543
|  | 1.32 | 0.74686 | 0.46484 | 1.32 | 0.39028 | 0.37814 | 0.32958 | 0.2883
|  | 1.34 | 0.73316 | 0.45339 | 1.34 | 0.38015 | 0.36897 | 0.32215 | 0.28181
|  | 1.36 | 0.7195 | 0.44193 | 1.36 | 0.36959 | 0.35971 | 0.31465 | 0.27533
|  | 1.38 | 0.70591 | 0.43124 | 1.38 | 0.35953 | 0.35079 | 0.30758 | 0.26932
|  | 1.4 | 0.69188 | 0.4205 | 1.4 | 0.34992 | 0.34204 | 0.30105 | 0.26342
|  | 1.42 | 0.67891 | 0.41033 | 1.42 | 0.34045 | 0.33347 | 0.29429 | 0.25734
|  | 1.44 | 0.66547 | 0.40117 | 1.44 | 0.33132 | 0.32529 | 0.28798 | 0.25165
|  | 1.46 | 0.65309 | 0.39182 | 1.46 | 0.32251 | 0.3172 | 0.28157 | 0.24635
|  | 1.48 | 0.64075 | 0.38295 | 1.48 | 0.31397 | 0.30928 | 0.27549 | 0.24094
|  | 1.5 | 0.62879 | 0.37469 | 1.5 | 0.30583 | 0.30166 | 0.26963 | 0.23594
|  | 1.52 | 0.61854 | 0.36656 | 1.52 | 0.29821 | 0.29439 | 0.26392 | 0.23095
|  | 1.54 | 0.60618 | 0.35853 | 1.54 | 0.29038 | 0.28716 | 0.2584 | 0.22603
|  | 1.56 | 0.59499 | 0.35078 | 1.56 | 0.28302 | 0.28016 | 0.25313 | 0.22158
|  | 1.58 | 0.58254 | 0.34325 | 1.58 | 0.27602 | 0.27366 | 0.24776 | 0.21708
|  | 1.6 | 0.56993 | 0.33595 | 1.6 | 0.269 | 0.26711 | 0.24287 | 0.21288
|  | 1.62 | 0.55882 | 0.32912 | 1.62 | 0.26293 | 0.26105 | 0.23802 | 0.2088
|  | 1.64 | 0.54658 | 0.32229 | 1.64 | 0.25685 | 0.255 | 0.23334 | 0.20484
|  | 1.66 | 0.53677 | 0.31554 | 1.66 | 0.25068 | 0.24915 | 0.2289 | 0.20087
|  | 1.68 | 0.52695 | 0.30933 | 1.68 | 0.24514 | 0.24372 | 0.22435 | 0.19715
|  | 1.7 | 0.51801 | 0.30325 | 1.7 | 0.23976 | 0.23827 | 0.22014 | 0.19363
|  | 1.72 | 0.5 | 0.29697 | 1.72 | 0.23457 | 0.23316 | 0.2159 | 0.19002
|  | 1.74 | 0.49609 | 0.29108 | 1.74 | 0.22968 | 0.22809 | 0.21185 | 0.18686
|  | 1.76 | 0.49414 | 0.28545 | 1.76 | 0.22486 | 0.22341 | 0.20784 | 0.18358
|  | 1.78 | 0.49805 | 0.27999 | 1.78 | 0.22017 | 0.21869 | 0.20395 | 0.18041
|  | 1.8 | 0.48242 | 0.27454 | 1.8 | 0.21572 | 0.21436 | 0.20041 | 0.17735
|  | 1.82 | 0.46834 | 0.26922 | 1.82 | 0.21144 | 0.21008 | 0.1968 | 0.1743
|  | 1.84 | 0.46149 | 0.26401 | 1.84 | 0.2073 | 0.20586 | 0.19322 | 0.17147
|  | 1.86 | 0.45342 | 0.25898 | 1.86 | 0.2033 | 0.20196 | 0.18995 | 0.16868
|  | 1.88 | 0.44584 | 0.2542 | 1.88 | 0.19949 | 0.19811 | 0.18661 | 0.16606
|  | 1.9 | 0.43717 | 0.24944 | 1.9 | 0.19582 | 0.19446 | 0.18339 | 0.16341
|  | 1.92 | 0.4275 | 0.24468 | 1.92 | 0.19226 | 0.19087 | 0.1804 | 0.16101
|  | 1.94 | 0.42084 | 0.24021 | 1.94 | 0.18883 | 0.18756 | 0.17743 | 0.15855
|  | 1.96 | 0.41684 | 0.23577 | 1.96 | 0.18551 | 0.18418 | 0.1744 | 0.15613
|  | 1.98 | 0.40854 | 0.2315 | 1.98 | 0.18242 | 0.1811 | 0.17161 | 0.15414
|  | 2 | 0.40384 | 0.22739 | 2 | 0.17946 | 0.17785 | 0.16896 | 0.15188
|  | 2.02 | 0.39727 | 0.22335 | 2.02 | 0.17653 | 0.17494 | 0.16632 | 0.14981
|  | 2.04 | 0.39207 | 0.21945 | 2.04 | 0.17364 | 0.17218 | 0.16391 | 0.14772
|  | 2.06 | 0.38538 | 0.21585 | 2.06 | 0.17097 | 0.16943 | 0.16142 | 0.14569
|  | 2.08 | 0.37951 | 0.21242 | 2.08 | 0.16819 | 0.16666 | 0.15902 | 0.14373
|  | 2.1 | 0.37326 | 0.20899 | 2.1 | 0.16577 | 0.16407 | 0.15675 | 0.1418
|  | 2.12 | 0.36681 | 0.20581 | 2.12 | 0.16321 | 0.16156 | 0.15468 | 0.14008
|  | 2.14 | 0.36186 | 0.20269 | 2.14 | 0.16073 | 0.15919 | 0.1524 | 0.13837
|  | 2.16 | 0.35723 | 0.19984 | 2.16 | 0.15849 | 0.15682 | 0.1503 | 0.13671
|  | 2.18 | 0.35274 | 0.19713 | 2.18 | 0.15628 | 0.15457 | 0.14811 | 0.13501
|  | 2.2 | 0.34738 | 0.19449 | 2.2 | 0.15397 | 0.15239 | 0.14624 | 0.1333
|  | 2.22 | 0.34326 | 0.19201 | 2.22 | 0.152 | 0.15015 | 0.14428 | 0.13166
|  | 2.24 | 0.33907 | 0.18948 | 2.24 | 0.14985 | 0.14805 | 0.14242 | 0.13022
|  | 2.26 | 0.33509 | 0.18702 | 2.26 | 0.1479 | 0.14603 | 0.14067 | 0.12866
|  | 2.28 | 0.32972 | 0.18469 | 2.28 | 0.14599 | 0.14411 | 0.1389 | 0.12726
|  | 2.3 | 0.3254 | 0.18235 | 2.3 | 0.14415 | 0.14223 | 0.13716 | 0.12571
|  | 2.32 | 0.32189 | 0.18022 | 2.32 | 0.14242 | 0.14031 | 0.13548 | 0.12432
|  | 2.34 | 0.31809 | 0.17777 | 2.34 | 0.14051 | 0.13873 | 0.13386 | 0.12299
|  | 2.36 | 0.31441 | 0.17563 | 2.36 | 0.13881 | 0.13702 | 0.1323 | 0.12161
|  | 2.38 | 0.31083 | 0.17358 | 2.38 | 0.13729 | 0.13522 | 0.13086 | 0.1203
|  | 2.4 | 0.3075 | 0.17138 | 2.4 | 0.13552 | 0.1336 | 0.12923 | 0.11903
|  | 2.42 | 0.30418 | 0.16948 | 2.42 | 0.13392 | 0.13197 | 0.12768 | 0.11792
|  | 2.44 | 0.30098 | 0.16752 | 2.44 | 0.13227 | 0.13042 | 0.12624 | 0.11667
|  | 2.46 | 0.29792 | 0.16564 | 2.46 | 0.13075 | 0.12885 | 0.1249 | 0.1155
|  | 2.48 | 0.29466 | 0.16374 | 2.48 | 0.12935 | 0.12743 | 0.12353 | 0.11432
|  | 2.5 | 0.29092 | 0.16191 | 2.5 | 0.12794 | 0.12592 | 0.12213 | 0.11316
|  | 2.52 | 0.28853 | 0.16016 | 2.52 | 0.12645 | 0.12457 | 0.12085 | 0.11208
|  | 2.54 | 0.28519 | 0.15842 | 2.54 | 0.12515 | 0.12318 | 0.1196 | 0.11105
|  | 2.56 | 0.28215 | 0.15664 | 2.56 | 0.12381 | 0.12181 | 0.11834 | 0.1099
|  | 2.58 | 0.27979 | 0.15505 | 2.58 | 0.12248 | 0.12057 | 0.11704 | 0.10873
|  | 2.6 | 0.27759 | 0.15348 | 2.6 | 0.12122 | 0.11935 | 0.11589 | 0.10769
|  | 2.62 | 0.27563 | 0.15169 | 2.62 | 0.11995 | 0.11801 | 0.11477 | 0.10682
|  | 2.64 | 0.2728 | 0.15007 | 2.64 | 0.1187 | 0.11683 | 0.11359 | 0.10578
|  | 2.66 | 0.27035 | 0.14855 | 2.66 | 0.1175 | 0.11569 | 0.11257 | 0.10491
|  | 2.68 | 0.2672 | 0.14693 | 2.68 | 0.11638 | 0.11454 | 0.1115 | 0.10395
|  | 2.7 | 0.26533 | 0.14538 | 2.7 | 0.11528 | 0.1134 | 0.11042 | 0.10305
|  | 2.72 | 0.26237 | 0.14385 | 2.72 | 0.11414 | 0.11236 | 0.10931 | 0.1021
|  | 2.74 | 0.26019 | 0.14222 | 2.74 | 0.11303 | 0.11129 | 0.10831 | 0.10126
|  | 2.76 | 0.25833 | 0.14085 | 2.76 | 0.11196 | 0.11026 | 0.1073 | 0.10026
|  | 2.78 | 0.25575 | 0.13919 | 2.78 | 0.1109 | 0.10926 | 0.10629 | 0.09946
|  | 2.8 | 0.25495 | 0.13759 | 2.8 | 0.10986 | 0.10831 | 0.10537 | 0.09866
|  | 2.82 | 0.25319 | 0.13618 | 2.82 | 0.10885 | 0.10731 | 0.10443 | 0.09779
|  | 2.84 | 0.25119 | 0.13459 | 2.84 | 0.10782 | 0.10643 | 0.10349 | 0.09697
|  | 2.86 | 0.24841 | 0.13316 | 2.86 | 0.1069 | 0.10546 | 0.10252 | 0.09619
|  | 2.88 | 0.24702 | 0.1315 | 2.88 | 0.10596 | 0.10465 | 0.10166 | 0.09547
|  | 2.9 | 0.24422 | 0.13008 | 2.9 | 0.10503 | 0.10388 | 0.10076 | 0.09459
|  | 2.92 | 0.24332 | 0.12843 | 2.92 | 0.10412 | 0.10293 | 0.09989 | 0.0939
|  | 2.94 | 0.2415 | 0.12713 | 2.94 | 0.10317 | 0.10217 | 0.09906 | 0.09323
|  | 2.96 | 0.24027 | 0.12561 | 2.96 | 0.10226 | 0.10144 | 0.09827 | 0.09251
|  | 2.98 | 0.2387 | 0.12427 | 2.98 | 0.10132 | 0.10053 | 0.09748 | 0.09172
|  | 3 | 0.23787 | 0.12294 | 3 | 0.10043 | 0.09978 | 0.09658 | 0.09106
|  | 3.1 | 0.22988 | 0.1175 | 3.1 | 0.0964 | 0.09583 | 0.0928 | 0.08775
|  | 3.2 | 0.22267 | 0.11248 | 3.2 | 0.0927 | 0.0921 | 0.08936 | 0.08462
|  | 3.3 | 0.21387 | 0.10813 | 3.3 | 0.08933 | 0.08877 | 0.08621 | 0.08184
|  | 3.4 | 0.20965 | 0.10388 | 3.4 | 0.08613 | 0.08563 | 0.08321 | 0.07919
|  | 3.5 | 0.20421 | 0.10002 | 3.5 | 0.0832 | 0.08274 | 0.08044 | 0.07667
|  | 3.6 | 0.19873 | 0.09654 | 3.6 | 0.0805 | 0.07998 | 0.07797 | 0.07432
|  | 3.7 | 0.19417 | 0.09326 | 3.7 | 0.07793 | 0.07745 | 0.0756 | 0.07221
|  | 3.8 | 0.19068 | 0.09022 | 3.8 | 0.07561 | 0.07516 | 0.07326 | 0.07018
|  | 3.9 | 0.18733 | 0.08736 | 3.9 | 0.07329 | 0.073 | 0.07115 | 0.06828
|  | 4 | 0.18405 | 0.08474 | 4 | 0.07113 | 0.07091 | 0.0692 | 0.06632
|  | 4.1 | 0.18097 | 0.08232 | 4.1 | 0.06924 | 0.0689 | 0.06743 | 0.06459
|  | 4.2 | 0.17782 | 0.08 | 4.2 | 0.06744 | 0.06711 | 0.0657 | 0.06308
|  | 4.3 | 0.17509 | 0.07782 | 4.3 | 0.06563 | 0.06542 | 0.06397 | 0.06163
|  | 4.4 | 0.17149 | 0.07596 | 4.4 | 0.06396 | 0.06379 | 0.06234 | 0.0601
|  | 4.5 | 0.16709 | 0.07415 | 4.5 | 0.06238 | 0.06222 | 0.0608 | 0.0587
|  | 4.6 | 0.16615 | 0.07245 | 4.6 | 0.06082 | 0.06059 | 0.05939 | 0.05738
|  | 4.7 | 0.16668 | 0.07092 | 4.7 | 0.05946 | 0.05936 | 0.05798 | 0.05604
|  | 4.8 | 0.16568 | 0.06968 | 4.8 | 0.05807 | 0.05791 | 0.05673 | 0.05483
|  | 4.9 | 0.16439 | 0.06841 | 4.9 | 0.05671 | 0.05672 | 0.0555 | 0.05383
|  | 5 | 0.16195 | 0.06718 | 5 | 0.0556 | 0.05552 | 0.05423 | 0.05266
|  | 5.1 | 0.16031 | 0.06595 | 5.1 | 0.05448 | 0.0543 | 0.05314 | 0.05162
|  | 5.2 | 0.15883 | 0.06481 | 5.2 | 0.0533 | 0.05319 | 0.05205 | 0.0505
|  | 5.3 | 0.15711 | 0.06364 | 5.3 | 0.05218 | 0.05217 | 0.05097 | 0.0495
|  | 5.4 | 0.1556 | 0.06254 | 5.4 | 0.05118 | 0.05112 | 0.05009 | 0.04865
|  | 5.5 | 0.15415 | 0.06143 | 5.5 | 0.05018 | 0.05025 | 0.04915 | 0.04783
|  | 5.6 | 0.15329 | 0.06037 | 5.6 | 0.04916 | 0.04921 | 0.04814 | 0.04693
|  | 5.7 | 0.15227 | 0.05928 | 5.7 | 0.04821 | 0.04846 | 0.04729 | 0.04607
|  | 5.8 | 0.15076 | 0.05838 | 5.8 | 0.04745 | 0.04752 | 0.04642 | 0.04524
|  | 5.9 | 0.14871 | 0.0574 | 5.9 | 0.04664 | 0.04674 | 0.04561 | 0.04458
|  | 6 | 0.14887 | 0.05648 | 6 | 0.04579 | 0.04577 | 0.04488 | 0.04365
|  | 6.1 | 0.14763 | 0.05548 | 6.1 | 0.04479 | 0.04491 | 0.04428 | 0.04298
|  | 6.2 | 0.14615 | 0.05464 | 6.2 | 0.04391 | 0.04432 | 0.04353 | 0.04233
|  | 6.3 | 0.14594 | 0.05374 | 6.3 | 0.04337 | 0.04364 | 0.04274 | 0.04164
|  | 6.4 | 0.14444 | 0.05294 | 6.4 | 0.04268 | 0.04291 | 0.04221 | 0.04096
|  | 6.5 | 0.14364 | 0.05211 | 6.5 | 0.04194 | 0.04212 | 0.04153 | 0.04037
|  | 6.6 | 0.14375 | 0.05143 | 6.6 | 0.04129 | 0.04163 | 0.04067 | 0.03968
|  | 6.7 | 0.14302 | 0.05059 | 6.7 | 0.04069 | 0.04092 | 0.04017 | 0.03906
|  | 6.8 | 0.14126 | 0.04983 | 6.8 | 0.04014 | 0.04033 | 0.03974 | 0.03849
|  | 6.9 | 0.14148 | 0.04916 | 6.9 | 0.03964 | 0.03968 | 0.03917 | 0.03784
|  | 7 | 0.14035 | 0.04853 | 7 | 0.03903 | 0.03921 | 0.03853 | 0.03727
|  | 7.1 | 0.13996 | 0.04774 | 7.1 | 0.03844 | 0.03869 | 0.03794 | 0.03666
|  | 7.2 | 0.13892 | 0.04714 | 7.2 | 0.03794 | 0.03812 | 0.0375 | 0.03629
|  | 7.3 | 0.13835 | 0.04649 | 7.3 | 0.03752 | 0.03751 | 0.03709 | 0.03581
|  | 7.4 | 0.13771 | 0.04581 | 7.4 | 0.03684 | 0.03723 | 0.0364 | 0.03529
|  | 7.5 | 0.13768 | 0.04524 | 7.5 | 0.03641 | 0.03659 | 0.03613 | 0.03485
|  | 7.6 | 0.13751 | 0.04461 | 7.6 | 0.03611 | 0.03618 | 0.03567 | 0.03437
|  | 7.7 | 0.13518 | 0.04389 | 7.7 | 0.03566 | 0.03582 | 0.03489 | 0.03382
|  | 7.8 | 0.13695 | 0.04341 | 7.8 | 0.03528 | 0.03548 | 0.0347 | 0.03337
|  | 7.9 | 0.13616 | 0.0427 | 7.9 | 0.03483 | 0.03498 | 0.03431 | 0.033
|  | 8 | 0.13551 | 0.04227 | 8 | 0.03435 | 0.03477 | 0.03369 | 0.03254
|  | 8.1 | 0.13521 | 0.04154 | 8.1 | 0.03401 | 0.03434 | 0.03343 | 0.03227
|  | 8.2 | 0.13398 | 0.04107 | 8.2 | 0.03347 | 0.0341 | 0.03324 | 0.03203
|  | 8.3 | 0.13409 | 0.04045 | 8.3 | 0.03307 | 0.03384 | 0.03283 | 0.03156
|  | 8.4 | 0.1345 | 0.03976 | 8.4 | 0.03287 | 0.03341 | 0.03252 | 0.03126
|  | 8.5 | 0.13401 | 0.03917 | 8.5 | 0.03257 | 0.03301 | 0.03222 | 0.03082
|  | 8.6 | 0.13332 | 0.03857 | 8.6 | 0.03216 | 0.03263 | 0.03164 | 0.03044
|  | 8.7 | 0.13333 | 0.03792 | 8.7 | 0.03176 | 0.03225 | 0.03136 | 0.03013
|  | 8.8 | 0.13251 | 0.03739 | 8.8 | 0.03133 | 0.03198 | 0.03103 | 0.02964
|  | 8.9 | 0.12599 | 0.03699 | 8.9 | 0.03124 | 0.03186 | 0.03057 | 0.02927
|  | 9 | 0.128 | 0.03646 | 9 | 0.03087 | 0.03142 | 0.03012 | 0.02929
|  | 9.1 | 0.12846 | 0.03604 | 9.1 | 0.03035 | 0.03118 | 0.02986 | 0.02879
|  | 9.2 | 0.12773 | 0.03726 | 9.2 | 0.03023 | 0.03098 | 0.02992 | 0.02872
|  | 9.3 | 0.12826 | 0.03827 | 9.3 | 0.02992 | 0.03059 | 0.02957 | 0.02828
|  | 9.4 | 0.12851 | 0.0374 | 9.4 | 0.02972 | 0.03029 | 0.02928 | 0.02819
|  | 9.5 | 0.12783 | 0.03685 | 9.5 | 0.014 | 0.02956 | 0.02908 | 0.02775
|  | 9.6 | 0.12709 | 0.03626 | 9.6 | 0.02916 | 0.02981 | 0.02872 | 0.02752
|  | 9.7 | 0.12731 | 0.03583 | 9.7 | 0.02878 | 0.02942 | 0.02837 | 0.02714
|  | 9.8 | 0.12731 | 0.03522 | 9.8 | 0.02837 | 0.02917 | 0.02807 | 0.02718
|  | 9.9 | 0.12703 | 0.03456 | 9.9 | 0.02821 | 0.02906 | 0.02812 | 0.02696
|  | 10 | 0.12728 | 0.03422 | 10 | 0.02786 | 0.02892 | 0.0278 | 0.02659
|  | 10.2 | 0.12609 | 0.03308 | 10.2 | 0.02765 | 0.02837 | 0.02731 | 0.0261
|  | 10.4 | 0.12676 | 0.0323 | 10.4 | 0.02739 | 0.0278 | 0.02696 | 0.0255
|  | 10.6 | 0.12699 | 0.03165 | 10.6 | 0.02682 | 0.02738 | 0.02642 | 0.02545
|  | 10.8 | 0.1258 | 0.03099 | 10.8 | 0.02633 | 0.02717 | 0.0261 | 0.02502
|  | 11 | 0.12619 | 0.0303 | 11 | 0.02592 | 0.02669 | 0.02579 | 0.02451
|  | 11.2 | 0.12546 | 0.02975 | 11.2 | 0.0254 | 0.02659 | 0.02527 | 0.02414
|  | 11.4 | 0.1253 | 0.02928 | 11.4 | 0.02521 | 0.02609 | 0.02491 | 0.02396
|  | 11.6 | 0.12496 | 0.0288 | 11.6 | 0.02498 | 0.02577 | 0.02467 | 0.02349
|  | 11.8 | 0.12465 | 0.02846 | 11.8 | 0.02462 | 0.02557 | 0.02447 | 0.02294
|  | 12 | 0.12463 | 0.02809 | 12 | 0.02412 | 0.02452 | 0.02415 | 0.02305
|  | 12.2 | 0.1246 | 0.02765 | 12.2 | 0.02424 | 0.0243 | 0.02384 | 0.02246
|  | 12.4 | 0.12397 | 0.02741 | 12.4 | 0.02383 | 0.02411 | 0.02365 | 0.02221
|  | 12.6 | 0.12383 | 0.02691 | 12.6 | 0.02348 | 0.02353 | 0.0229 | 0.02202
|  | 12.8 | 0.12288 | 0.02657 | 12.8 | 0.02344 | 0.0233 | 0.02266 | 0.0217
|  | 13 | 0.12262 | 0.02625 | 13 | 0.02335 | 0.02303 | 0.02232 | 0.02134
|  | 13.2 | 0.12298 | 0.02602 | 13.2 | 0.02294 | 0.02318 | 0.02264 | 0.0213
|  | 13.4 | 0.12188 | 0.02562 | 13.4 | 0.02257 | 0.02296 | 0.02233 | 0.02073
|  | 13.6 | 0.12258 | 0.02539 | 13.6 | 0.02216 | 0.02239 | 0.02234 | 0.02074
|  | 13.8 | 0.12353 | 0.02503 | 13.8 | 0.02193 | 0.02222 | 0.02203 | 0.02053
|  | 14 | 0.12303 | 0.02478 | 14 | 0.02208 | 0.02216 | 0.02188 | 0.02058
|  | 14.2 | 0.12207 | 0.02473 | 14.2 | 0.02182 | 0.02219 | 0.02143 | 0.02021
|  | 14.4 | 0.12207 | 0.02437 | 14.4 | 0.02133 | 0.02194 | 0.02158 | 0.02
|  | 14.6 | 0.12215 | 0.02431 | 14.6 | 0.02125 | 0.0216 | 0.02139 | 0.01972
|  | 14.8 | 0.12181 | 0.02412 | 14.8 | 0.02124 | 0.02148 | 0.02095 | 0.01952
|  | 15 | 0.12151 | 0.02402 | 15 | 0.02069 | 0.02114 | 0.02096 | 0.01962
|  | 15.2 | 0.1215 | 0.0238 | 15.2 | 0.02054 | 0.02132 | 0.02063 | 0.01933
|  | 15.4 | 0.12233 | 0.02365 | 15.4 | 0.02058 | 0.02124 | 0.02055 | 0.01916
|  | 15.6 | 0.12196 | 0.02369 | 15.6 | 0.02051 | 0.02097 | 0.0202 | 0.01889
|  | 15.8 | 0.12276 | 0.02349 | 15.8 | 0.0203 | 0.02065 | 0.02037 | 0.0188
|  | 16 | 0.12212 | 0.02342 | 16 | 0.02001 | 0.02074 | 0.02001 | 0.01854
|  | 16.2 | 0.12226 | 0.02337 | 16.2 | 0.01971 | 0.02029 | 0.01966 | 0.01877
|  | 16.4 | 0.12282 | 0.02298 | 16.4 | 0.01975 | 0.02044 | 0.01978 | 0.01869
|  | 16.6 | 0.12255 | 0.02289 | 16.6 | 0.01948 | 0.02053 | 0.01972 | 0.01815
|  | 16.8 | 0.12196 | 0.02286 | 16.8 | 0.01956 | 0.02032 | 0.01948 | 0.01814
|  | 17 | 0.12139 | 0.02253 | 17 | 0.01976 | 0.02 | 0.01941 | 0.01804
|  | 17.2 | 0.12125 | 0.02258 | 17.2 | 0.01959 | 0.01992 | 0.01956 | 0.01774
|  | 17.4 | 0.12082 | 0.02251 | 17.4 | 0.01912 | 0.01948 | 0.01945 | 0.01752
|  | 17.6 | 0.12165 | 0.02232 | 17.6 | 0.019 | 0.01937 | 0.01935 | 0.01786
|  | 17.8 | 0.12191 | 0.02232 | 17.8 | 0.01879 | 0.01966 | 0.01885 | 0.01763
|  | 18 | 0.12078 | 0.02236 | 18 | 0.01902 | 0.01949 | 0.01878 | 0.01725
|  | 18.2 | 0.1215 | 0.0223 | 18.2 | 0.01897 | 0.01953 | 0.01887 | 0.01706
|  | 18.4 | 0.12115 | 0.02206 | 18.4 | 0.01855 | 0.01916 | 0.0189 | 0.01695
|  | 18.6 | 0.11939 | 0.02195 | 18.6 | 0.01885 | 0.01908 | 0.01868 | 0.01692
|  | 18.8 | 0.12002 | 0.02198 | 18.8 | 0.01871 | 0.0189 | 0.0188 | 0.01687
|  | 19 | 0.12073 | 0.02182 | 19 | 0.01846 | 0.01869 | 0.01864 | 0.0168
|  | 19.2 | 0.1201 | 0.02173 | 19.2 | 0.01824 | 0.01877 | 0.01845 | 0.01731
|  | 19.4 | 0.12014 | 0.02168 | 19.4 | 0.01835 | 0.01866 | 0.01845 | 0.01726
|  | 19.6 | 0.12005 | 0.02171 | 19.6 | 0.01794 | 0.01823 | 0.01811 | 0.0169
|  | 19.8 | 0.12089 | 0.02131 | 19.8 | 0.01798 | 0.01825 | 0.01794 | 0.017
|  | 20 | 0.12023 | 0.02123 | 20 | 0.01814 | 0.01814 | 0.01849 | 0.01676
|  | 20.2 | 0.11947 | 0.02117 | 20.2 | 0.01779 | 0.0183 | 0.01836 | 0.01623
|  | 20.4 | 0.11843 | 0.02099 | 20.4 | 0.01792 | 0.01833 | 0.01819 | 0.01652
|  | 20.6 | 0.11833 | 0.021 | 20.6 | 0.01805 | 0.01776 | 0.01797 | 0.01648
|  | 20.8 | 0.11903 | 0.02102 | 20.8 | 0.01761 | 0.01803 | 0.01767 | 0.01615
|  | 21 | 0.1201 | 0.02085 | 21 | 0.01778 | 0.018 | 0.01809 | 0.01627
|  | 21.2 | 0.12075 | 0.02072 | 21.2 | 0.01768 | 0.01812 | 0.01799 | 0.01575
|  | 21.4 | 0.11854 | 0.02077 | 21.4 | 0.01743 | 0.01763 | 0.01798 | 0.01594
|  | 21.6 | 0.11764 | 0.02062 | 21.6 | 0.01729 | 0.01751 | 0.01779 | 0.01547
|  | 21.8 | 0.11592 | 0.0204 | 21.8 | 0.01717 | 0.01776 | 0.0178 | 0.01537
|  | 22 | 0.11799 | 0.02051 | 22 | 0.01728 | 0.01783 | 0.01738 | 0.01521
|  | 22.2 | 0.11708 | 0.02026 | 22.2 | 0.01698 | 0.01725 | 0.01707 | 0.01571
|  | 22.4 | 0.11778 | 0.02027 | 22.4 | 0.01748 | 0.01763 | 0.01743 | 0.01545
|  | 22.6 | 0.11748 | 0.02027 | 22.6 | 0.01721 | 0.01747 | 0.01729 | 0.01523
|  | 22.8 | 0.11735 | 0.02018 | 22.8 | 0.0168 | 0.01729 | 0.01711 | 0.01565
|  | 23 | 0.11765 | 0.02017 | 23 | 0.01613 | 0.01721 | 0.01731 | 0.01561
|  | 23.2 | 0.11804 | 0.02015 | 23.2 | 0.01658 | 0.01736 | 0.01688 | 0.01528
|  | 23.4 | 0.11819 | 0.02024 | 23.4 | 0.01645 | 0.01755 | 0.01739 | 0.01501
|  | 23.6 | 0.11889 | 0.01995 | 23.6 | 0.01635 | 0.01743 | 0.01748 | 0.01515
|  | 23.8 | 0.11914 | 0.02006 | 23.8 | 0.01611 | 0.01721 | 0.01726 | 0.0154
|  | 24 | 0.1184 | 0.01995 | 24 | 0.01584 | 0.01709 | 0.01726 | 0.01505
|  | 24.2 | 0.11895 | 0.01981 | 24.2 | 0.01647 | 0.01718 | 0.01683 | 0.01496
|  | 24.4 | 0.11886 | 0.01984 | 24.4 | 0.01627 | 0.01692 | 0.01688 | 0.01528
|  | 24.6 | 0.1187 | 0.01988 | 24.6 | 0.01613 | 0.01684 | 0.01716 | 0.01505
|  | 24.8 | 0.11924 | 0.01975 | 24.8 | 0.01616 | 0.01734 | 0.01715 | 0.01493
|  | 25 | 0.11931 | 0.01974 | 25 | 0.01624 | 0.01707 | 0.01709 | 0.01469

## LCC1111T-B
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 780 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 780 nm | Retardance in Waves at 980 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 0.73356 | 0.57731 | 0.1 | 0.71759 | 0.68086 | 0.66626 | 0.63166
|  | 0.2 | 0.7335 | 0.57658 | 0.2 | 0.71758 | 0.68117 | 0.66626 | 0.63146
|  | 0.3 | 0.73337 | 0.57595 | 0.3 | 0.71726 | 0.68101 | 0.66595 | 0.63166
Product Raw Data |  | 0.4 | 0.7331 | 0.57505 | 0.4 | 0.71689 | 0.68078 | 0.66567 | 0.63131
Uncompensated, Temperature-Stabilized, Half-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 650 - 1050 nm |  | 0.5 | 0.73263 | 0.57392 | 0.5 | 0.71649 | 0.68043 | 0.6653 | 0.63112
|  | 0.6 | 0.73193 | 0.57257 | 0.6 | 0.71553 | 0.67966 | 0.66466 | 0.6305
Item # | LCC1111T-B | 0.7 | 0.72993 | 0.57132 | 0.7 | 0.71339 | 0.6782 | 0.66306 | 0.62922
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 0.72455 | 0.56728 | 0.8 | 0.70683 | 0.67382 | 0.65855 | 0.62531
|  | 0.9 | 0.708 | 0.55261 | 0.9 | 0.68669 | 0.66044 | 0.64319 | 0.61136
|  | 1 | 0.67481 | 0.52711 | 1 | 0.64932 | 0.63018 | 0.61372 | 0.58025
|  | 1.02 | 0.66226 | 0.51821 | 1.02 | 0.63817 | 0.62181 | 0.60607 | 0.57262
|  | 1.04 | 0.65522 | 0.51189 | 1.04 | 0.63047 | 0.6155 | 0.59931 | 0.56519
|  | 1.06 | 0.64812 | 0.51142 | 1.06 | 0.62267 | 0.60848 | 0.59221 | 0.55837
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 0.64087 | 0.5 | 1.08 | 0.61486 | 0.60172 | 0.58528 | 0.55108
|  | 1.1 | 0.63355 | 0.48766 | 1.1 | 0.60742 | 0.59461 | 0.57814 | 0.54333
|  | 1.12 | 0.62707 | 0.4785 | 1.12 | 0.59933 | 0.58738 | 0.571 | 0.53695
Additional Information: |  | 1.14 | 0.61868 | 0.47085 | 1.14 | 0.59201 | 0.58074 | 0.5636 | 0.52931
|  | 1.16 | 0.61139 | 0.46299 | 1.16 | 0.58413 | 0.57349 | 0.55621 | 0.52144
|  | 1.18 | 0.60378 | 0.45734 | 1.18 | 0.57572 | 0.5663 | 0.54843 | 0.51371
|  | 1.2 | 0.59626 | 0.45235 | 1.2 | 0.56826 | 0.55949 | 0.54187 | 0.50754
|  | 1.22 | 0.58868 | 0.44697 | 1.22 | 0.5595 | 0.5521 | 0.53385 | 0.50296
|  | 1.24 | 0.5813 | 0.44207 | 1.24 | 0.55225 | 0.54492 | 0.52662 | 0.5
|  | 1.26 | 0.5737 | 0.43732 | 1.26 | 0.54444 | 0.53776 | 0.51967 | 0.48449
|  | 1.28 | 0.56626 | 0.43198 | 1.28 | 0.53645 | 0.5304 | 0.51069 | 0.47727
|  | 1.3 | 0.55921 | 0.42654 | 1.3 | 0.52934 | 0.52385 | 0.50663 | 0.46973
|  | 1.32 | 0.55134 | 0.41985 | 1.32 | 0.52133 | 0.51606 | 0.5 | 0.46359
|  | 1.34 | 0.54398 | 0.4134 | 1.34 | 0.51532 | 0.51024 | 0.48973 | 0.45546
|  | 1.36 | 0.53674 | 0.40699 | 1.36 | 0.50894 | 0.5 | 0.48258 | 0.44844
|  | 1.38 | 0.52925 | 0.40097 | 1.38 | 0.5 | 0.49339 | 0.47683 | 0.4414
|  | 1.4 | 0.52199 | 0.39526 | 1.4 | 0.49001 | 0.48598 | 0.46937 | 0.43575
|  | 1.42 | 0.51459 | 0.39001 | 1.42 | 0.48298 | 0.4805 | 0.46155 | 0.4276
|  | 1.44 | 0.505 | 0.38461 | 1.44 | 0.4745 | 0.47288 | 0.45501 | 0.42098
|  | 1.46 | 0.5 | 0.37948 | 1.46 | 0.46803 | 0.46657 | 0.4481 | 0.41418
|  | 1.48 | 0.49526 | 0.37396 | 1.48 | 0.46043 | 0.4597 | 0.44152 | 0.40757
|  | 1.5 | 0.48785 | 0.36866 | 1.5 | 0.45318 | 0.45277 | 0.43437 | 0.4009
|  | 1.52 | 0.47998 | 0.36294 | 1.52 | 0.44579 | 0.44585 | 0.42792 | 0.3944
|  | 1.54 | 0.47298 | 0.35708 | 1.54 | 0.43893 | 0.4401 | 0.42153 | 0.38822
|  | 1.56 | 0.46604 | 0.35146 | 1.56 | 0.43193 | 0.43347 | 0.41478 | 0.38217
|  | 1.58 | 0.4595 | 0.34611 | 1.58 | 0.42538 | 0.42728 | 0.40829 | 0.37595
|  | 1.6 | 0.45252 | 0.34117 | 1.6 | 0.41855 | 0.42048 | 0.40214 | 0.36984
|  | 1.62 | 0.44624 | 0.33574 | 1.62 | 0.41218 | 0.41432 | 0.39593 | 0.36403
|  | 1.64 | 0.43988 | 0.33084 | 1.64 | 0.40558 | 0.4081 | 0.3898 | 0.35831
|  | 1.66 | 0.4333 | 0.3259 | 1.66 | 0.39902 | 0.40218 | 0.38347 | 0.35246
|  | 1.68 | 0.42679 | 0.32129 | 1.68 | 0.39281 | 0.39584 | 0.37776 | 0.34669
|  | 1.7 | 0.42075 | 0.31619 | 1.7 | 0.38705 | 0.39018 | 0.37188 | 0.34122
|  | 1.72 | 0.41431 | 0.31108 | 1.72 | 0.38088 | 0.38413 | 0.3661 | 0.33574
|  | 1.74 | 0.40839 | 0.30596 | 1.74 | 0.37554 | 0.37825 | 0.36038 | 0.33048
|  | 1.76 | 0.40223 | 0.30158 | 1.76 | 0.36953 | 0.37292 | 0.35493 | 0.32518
|  | 1.78 | 0.39629 | 0.29693 | 1.78 | 0.36402 | 0.36701 | 0.34918 | 0.32004
|  | 1.8 | 0.39051 | 0.29257 | 1.8 | 0.35825 | 0.36152 | 0.34391 | 0.31514
|  | 1.82 | 0.38484 | 0.28824 | 1.82 | 0.35266 | 0.35613 | 0.33856 | 0.31018
|  | 1.84 | 0.37921 | 0.28388 | 1.84 | 0.34709 | 0.35083 | 0.33239 | 0.30508
|  | 1.86 | 0.37362 | 0.27998 | 1.86 | 0.34176 | 0.34555 | 0.32823 | 0.30029
|  | 1.88 | 0.36834 | 0.27587 | 1.88 | 0.3367 | 0.34036 | 0.32337 | 0.29572
|  | 1.9 | 0.36292 | 0.27161 | 1.9 | 0.33155 | 0.33509 | 0.31836 | 0.29122
|  | 1.92 | 0.35767 | 0.26738 | 1.92 | 0.32645 | 0.33035 | 0.31346 | 0.28684
|  | 1.94 | 0.35247 | 0.26299 | 1.94 | 0.32162 | 0.32568 | 0.30876 | 0.28243
|  | 1.96 | 0.34743 | 0.25911 | 1.96 | 0.31676 | 0.32078 | 0.30402 | 0.27808
|  | 1.98 | 0.34235 | 0.2555 | 1.98 | 0.31207 | 0.31609 | 0.2996 | 0.27384
|  | 2 | 0.33704 | 0.25194 | 2 | 0.30747 | 0.31157 | 0.2951 | 0.26985
|  | 2.02 | 0.33212 | 0.24847 | 2.02 | 0.30285 | 0.30698 | 0.29072 | 0.26595
|  | 2.04 | 0.32747 | 0.24521 | 2.04 | 0.29844 | 0.30246 | 0.28645 | 0.26202
|  | 2.06 | 0.32298 | 0.2417 | 2.06 | 0.29423 | 0.2982 | 0.2824 | 0.25819
|  | 2.08 | 0.31839 | 0.23821 | 2.08 | 0.28983 | 0.29395 | 0.27823 | 0.25457
|  | 2.1 | 0.31402 | 0.23471 | 2.1 | 0.28586 | 0.28982 | 0.27428 | 0.2508
|  | 2.12 | 0.3096 | 0.23116 | 2.12 | 0.28188 | 0.28585 | 0.27034 | 0.24724
|  | 2.14 | 0.30534 | 0.22781 | 2.14 | 0.27784 | 0.28186 | 0.26653 | 0.24375
|  | 2.16 | 0.30117 | 0.2247 | 2.16 | 0.27387 | 0.27816 | 0.2627 | 0.24028
|  | 2.18 | 0.29717 | 0.22167 | 2.18 | 0.27008 | 0.27432 | 0.2592 | 0.23704
|  | 2.2 | 0.29286 | 0.21881 | 2.2 | 0.26628 | 0.27039 | 0.25546 | 0.23394
|  | 2.22 | 0.2891 | 0.2161 | 2.22 | 0.26272 | 0.26688 | 0.25184 | 0.23061
|  | 2.24 | 0.28535 | 0.21318 | 2.24 | 0.2591 | 0.26336 | 0.24846 | 0.22752
|  | 2.26 | 0.2814 | 0.21048 | 2.26 | 0.25557 | 0.2595 | 0.24512 | 0.22438
|  | 2.28 | 0.27766 | 0.20778 | 2.28 | 0.25229 | 0.25607 | 0.24177 | 0.22151
|  | 2.3 | 0.27403 | 0.20491 | 2.3 | 0.249 | 0.25273 | 0.23866 | 0.21852
|  | 2.32 | 0.2705 | 0.20211 | 2.32 | 0.24561 | 0.24952 | 0.23535 | 0.21555
|  | 2.34 | 0.26703 | 0.19941 | 2.34 | 0.24255 | 0.24634 | 0.23248 | 0.21286
|  | 2.36 | 0.26354 | 0.19692 | 2.36 | 0.23933 | 0.2431 | 0.22935 | 0.21025
|  | 2.38 | 0.25982 | 0.19437 | 2.38 | 0.23624 | 0.23987 | 0.2263 | 0.20749
|  | 2.4 | 0.25667 | 0.19198 | 2.4 | 0.23341 | 0.23692 | 0.22359 | 0.20481
|  | 2.42 | 0.2535 | 0.18971 | 2.42 | 0.23038 | 0.23394 | 0.22057 | 0.20227
|  | 2.44 | 0.25026 | 0.18746 | 2.44 | 0.22745 | 0.231 | 0.2179 | 0.19979
|  | 2.46 | 0.24717 | 0.18518 | 2.46 | 0.22496 | 0.22831 | 0.21509 | 0.19748
|  | 2.48 | 0.24432 | 0.18289 | 2.48 | 0.22194 | 0.22557 | 0.21247 | 0.19511
|  | 2.5 | 0.24128 | 0.18056 | 2.5 | 0.21926 | 0.22279 | 0.20978 | 0.19285
|  | 2.52 | 0.23827 | 0.17822 | 2.52 | 0.21663 | 0.22015 | 0.20727 | 0.19052
|  | 2.54 | 0.23589 | 0.17613 | 2.54 | 0.21401 | 0.21765 | 0.20489 | 0.18825
|  | 2.56 | 0.23299 | 0.17404 | 2.56 | 0.21148 | 0.21501 | 0.20247 | 0.18611
|  | 2.58 | 0.2302 | 0.17225 | 2.58 | 0.20909 | 0.21239 | 0.2002 | 0.184
|  | 2.6 | 0.22755 | 0.17033 | 2.6 | 0.2067 | 0.21 | 0.19782 | 0.18212
|  | 2.62 | 0.22479 | 0.16854 | 2.62 | 0.2042 | 0.20762 | 0.19552 | 0.1801
|  | 2.64 | 0.2223 | 0.16655 | 2.64 | 0.20179 | 0.20518 | 0.19322 | 0.17798
|  | 2.66 | 0.21984 | 0.16477 | 2.66 | 0.19959 | 0.20285 | 0.19112 | 0.17607
|  | 2.68 | 0.21722 | 0.16296 | 2.68 | 0.19471 | 0.20075 | 0.18893 | 0.1741
|  | 2.7 | 0.21483 | 0.1611 | 2.7 | 0.19265 | 0.19853 | 0.18694 | 0.17224
|  | 2.72 | 0.21251 | 0.15926 | 2.72 | 0.19062 | 0.19626 | 0.18504 | 0.17043
|  | 2.74 | 0.21018 | 0.15743 | 2.74 | 0.18853 | 0.19406 | 0.18294 | 0.16858
|  | 2.76 | 0.20788 | 0.15589 | 2.76 | 0.18652 | 0.19233 | 0.18119 | 0.16697
|  | 2.78 | 0.20564 | 0.1543 | 2.78 | 0.1847 | 0.19038 | 0.17945 | 0.1652
|  | 2.8 | 0.20351 | 0.15264 | 2.8 | 0.18295 | 0.18819 | 0.17741 | 0.16349
|  | 2.82 | 0.20134 | 0.15141 | 2.82 | 0.18112 | 0.1863 | 0.17563 | 0.16195
|  | 2.84 | 0.19933 | 0.14995 | 2.84 | 0.17906 | 0.18447 | 0.17401 | 0.16033
|  | 2.86 | 0.19723 | 0.14843 | 2.86 | 0.17719 | 0.18254 | 0.17213 | 0.15875
|  | 2.88 | 0.19514 | 0.14686 | 2.88 | 0.17544 | 0.18082 | 0.17029 | 0.15736
|  | 2.9 | 0.1932 | 0.14528 | 2.9 | 0.17377 | 0.17894 | 0.16872 | 0.15569
|  | 2.92 | 0.19126 | 0.14382 | 2.92 | 0.17208 | 0.17722 | 0.1671 | 0.15423
|  | 2.94 | 0.18941 | 0.14242 | 2.94 | 0.17044 | 0.17549 | 0.16533 | 0.15285
|  | 2.96 | 0.18747 | 0.14109 | 2.96 | 0.1688 | 0.17381 | 0.16392 | 0.1514
|  | 2.98 | 0.18567 | 0.13986 | 2.98 | 0.16712 | 0.17221 | 0.16235 | 0.14991
|  | 3 | 0.18376 | 0.13856 | 3 | 0.16571 | 0.17058 | 0.16073 | 0.14889
|  | 3.1 | 0.17527 | 0.13244 | 3.1 | 0.1583 | 0.16293 | 0.15364 | 0.14227
|  | 3.2 | 0.16769 | 0.12677 | 3.2 | 0.15164 | 0.15594 | 0.14713 | 0.13646
|  | 3.3 | 0.16049 | 0.12156 | 3.3 | 0.14555 | 0.14951 | 0.14133 | 0.13103
|  | 3.4 | 0.15403 | 0.1168 | 3.4 | 0.13981 | 0.14366 | 0.136 | 0.1261
|  | 3.5 | 0.14813 | 0.11243 | 3.5 | 0.13617 | 0.13822 | 0.13067 | 0.12165
|  | 3.6 | 0.14274 | 0.10829 | 3.6 | 0.13157 | 0.13333 | 0.12613 | 0.11756
|  | 3.7 | 0.13757 | 0.10467 | 3.7 | 0.12721 | 0.12866 | 0.12193 | 0.11375
|  | 3.8 | 0.13302 | 0.10119 | 3.8 | 0.12305 | 0.12453 | 0.11804 | 0.11017
|  | 3.9 | 0.12869 | 0.09806 | 3.9 | 0.11923 | 0.12048 | 0.11442 | 0.10695
|  | 4 | 0.12459 | 0.09505 | 4 | 0.11568 | 0.1169 | 0.11091 | 0.10385
|  | 4.1 | 0.11862 | 0.09227 | 4.1 | 0.11244 | 0.11349 | 0.10783 | 0.10098
|  | 4.2 | 0.11756 | 0.08973 | 4.2 | 0.10936 | 0.11036 | 0.1049 | 0.09831
|  | 4.3 | 0.11435 | 0.08716 | 4.3 | 0.1064 | 0.1073 | 0.10207 | 0.09575
|  | 4.4 | 0.1114 | 0.08477 | 4.4 | 0.10364 | 0.10454 | 0.09948 | 0.0934
|  | 4.5 | 0.10822 | 0.0825 | 4.5 | 0.10109 | 0.10188 | 0.09704 | 0.09111
|  | 4.6 | 0.10554 | 0.08041 | 4.6 | 0.09863 | 0.09939 | 0.0947 | 0.08897
|  | 4.7 | 0.10298 | 0.07848 | 4.7 | 0.09628 | 0.09697 | 0.09251 | 0.08698
|  | 4.8 | 0.10042 | 0.07662 | 4.8 | 0.09413 | 0.09479 | 0.09038 | 0.0851
|  | 4.9 | 0.09808 | 0.07489 | 4.9 | 0.09208 | 0.09271 | 0.08849 | 0.08325
|  | 5 | 0.09593 | 0.07323 | 5 | 0.09007 | 0.0906 | 0.0866 | 0.08158
|  | 5.1 | 0.09389 | 0.07167 | 5.1 | 0.08821 | 0.0887 | 0.08485 | 0.07994
|  | 5.2 | 0.09193 | 0.07008 | 5.2 | 0.08649 | 0.08688 | 0.08314 | 0.07838
|  | 5.3 | 0.09001 | 0.06857 | 5.3 | 0.08482 | 0.08519 | 0.0816 | 0.07692
|  | 5.4 | 0.08865 | 0.06714 | 5.4 | 0.08323 | 0.08353 | 0.08002 | 0.07547
|  | 5.5 | 0.08676 | 0.06578 | 5.5 | 0.08161 | 0.08199 | 0.07856 | 0.07409
|  | 5.6 | 0.08508 | 0.06446 | 5.6 | 0.08014 | 0.08046 | 0.07713 | 0.07284
|  | 5.7 | 0.08341 | 0.06324 | 5.7 | 0.07875 | 0.07901 | 0.07572 | 0.07156
|  | 5.8 | 0.08195 | 0.06216 | 5.8 | 0.07741 | 0.07759 | 0.07448 | 0.07041
|  | 5.9 | 0.08018 | 0.061 | 5.9 | 0.07607 | 0.07631 | 0.07322 | 0.06929
|  | 6 | 0.07905 | 0.05991 | 6 | 0.07485 | 0.07509 | 0.07202 | 0.06819
|  | 6.1 | 0.07689 | 0.05887 | 6.1 | 0.07363 | 0.07391 | 0.07086 | 0.06715
|  | 6.2 | 0.07637 | 0.05786 | 6.2 | 0.07245 | 0.07275 | 0.06981 | 0.06614
|  | 6.3 | 0.07513 | 0.05683 | 6.3 | 0.07136 | 0.07158 | 0.06876 | 0.06517
|  | 6.4 | 0.07396 | 0.05587 | 6.4 | 0.07032 | 0.07047 | 0.06773 | 0.06429
|  | 6.5 | 0.07254 | 0.05494 | 6.5 | 0.06924 | 0.06942 | 0.06673 | 0.06334
|  | 6.6 | 0.07132 | 0.0541 | 6.6 | 0.06824 | 0.06841 | 0.0658 | 0.06253
|  | 6.7 | 0.07018 | 0.05327 | 6.7 | 0.06729 | 0.06741 | 0.06495 | 0.06169
|  | 6.8 | 0.06935 | 0.0525 | 6.8 | 0.06634 | 0.06645 | 0.06406 | 0.06091
|  | 6.9 | 0.0683 | 0.05172 | 6.9 | 0.06547 | 0.06552 | 0.06319 | 0.06009
|  | 7 | 0.06696 | 0.05095 | 7 | 0.06462 | 0.06464 | 0.06241 | 0.05934
|  | 7.1 | 0.06618 | 0.05025 | 7.1 | 0.06377 | 0.06385 | 0.0616 | 0.05862
|  | 7.2 | 0.06524 | 0.04951 | 7.2 | 0.06297 | 0.06301 | 0.06086 | 0.05788
|  | 7.3 | 0.06428 | 0.04878 | 7.3 | 0.06219 | 0.06224 | 0.06008 | 0.05727
|  | 7.4 | 0.06347 | 0.04812 | 7.4 | 0.06144 | 0.06146 | 0.05936 | 0.05659
|  | 7.5 | 0.06257 | 0.04746 | 7.5 | 0.06071 | 0.06067 | 0.05868 | 0.05595
|  | 7.6 | 0.06164 | 0.04692 | 7.6 | 0.05999 | 0.05991 | 0.05805 | 0.05534
|  | 7.7 | 0.0608 | 0.0463 | 7.7 | 0.05937 | 0.05928 | 0.05741 | 0.05473
|  | 7.8 | 0.06011 | 0.04569 | 7.8 | 0.05868 | 0.0586 | 0.05676 | 0.05418
|  | 7.9 | 0.05943 | 0.04514 | 7.9 | 0.05806 | 0.05794 | 0.05609 | 0.05365
|  | 8 | 0.05848 | 0.04455 | 8 | 0.05746 | 0.05729 | 0.05551 | 0.05305
|  | 8.1 | 0.058 | 0.044 | 8.1 | 0.05685 | 0.05673 | 0.05498 | 0.0525
|  | 8.2 | 0.05726 | 0.04346 | 8.2 | 0.05626 | 0.05619 | 0.05438 | 0.05206
|  | 8.3 | 0.05655 | 0.04294 | 8.3 | 0.05568 | 0.0556 | 0.05385 | 0.05152
|  | 8.4 | 0.05587 | 0.04245 | 8.4 | 0.05516 | 0.05505 | 0.05331 | 0.05102
|  | 8.5 | 0.05519 | 0.04199 | 8.5 | 0.05468 | 0.05449 | 0.05275 | 0.05061
|  | 8.6 | 0.05457 | 0.04154 | 8.6 | 0.05417 | 0.05398 | 0.05225 | 0.05012
|  | 8.7 | 0.05391 | 0.0411 | 8.7 | 0.05369 | 0.05351 | 0.05177 | 0.0497
|  | 8.8 | 0.05328 | 0.04068 | 8.8 | 0.05314 | 0.05292 | 0.05129 | 0.04923
|  | 8.9 | 0.05265 | 0.04024 | 8.9 | 0.05268 | 0.05244 | 0.05077 | 0.04883
|  | 9 | 0.05209 | 0.03981 | 9 | 0.05226 | 0.05198 | 0.05039 | 0.04844
|  | 9.1 | 0.05161 | 0.03939 | 9.1 | 0.05183 | 0.05146 | 0.04997 | 0.04808
|  | 9.2 | 0.05106 | 0.03898 | 9.2 | 0.05145 | 0.051 | 0.04953 | 0.04767
|  | 9.3 | 0.05018 | 0.03856 | 9.3 | 0.05109 | 0.05057 | 0.04911 | 0.04724
|  | 9.4 | 0.04968 | 0.03821 | 9.4 | 0.05059 | 0.05011 | 0.04868 | 0.04692
|  | 9.5 | 0.04947 | 0.03784 | 9.5 | 0.05023 | 0.04972 | 0.04828 | 0.0465
|  | 9.6 | 0.049 | 0.0375 | 9.6 | 0.04986 | 0.04925 | 0.04786 | 0.04624
|  | 9.7 | 0.04855 | 0.03716 | 9.7 | 0.04944 | 0.04885 | 0.0475 | 0.04585
|  | 9.8 | 0.04807 | 0.03684 | 9.8 | 0.04903 | 0.0485 | 0.04718 | 0.04558
|  | 9.9 | 0.04762 | 0.03651 | 9.9 | 0.0487 | 0.04815 | 0.04681 | 0.0452
|  | 10 | 0.0473 | 0.03616 | 10 | 0.04837 | 0.04777 | 0.04644 | 0.04492
|  | 10.2 | 0.04654 | 0.03552 | 10.2 | 0.04767 | 0.04701 | 0.04575 | 0.04437
|  | 10.4 | 0.04581 | 0.03489 | 10.4 | 0.04711 | 0.04637 | 0.04514 | 0.04366
|  | 10.6 | 0.04515 | 0.0343 | 10.6 | 0.04643 | 0.04576 | 0.04446 | 0.04315
|  | 10.8 | 0.04438 | 0.03377 | 10.8 | 0.04588 | 0.04508 | 0.04391 | 0.04268
|  | 11 | 0.04371 | 0.03325 | 11 | 0.04526 | 0.04424 | 0.04325 | 0.04211
|  | 11.2 | 0.04306 | 0.03276 | 11.2 | 0.04475 | 0.04347 | 0.04277 | 0.04163
|  | 11.4 | 0.04239 | 0.03226 | 11.4 | 0.0443 | 0.0429 | 0.04225 | 0.04112
|  | 11.6 | 0.0417 | 0.03181 | 11.6 | 0.04382 | 0.04237 | 0.04182 | 0.0407
|  | 11.8 | 0.04128 | 0.03134 | 11.8 | 0.04334 | 0.04196 | 0.04137 | 0.04025
|  | 12 | 0.04061 | 0.03091 | 12 | 0.04288 | 0.04159 | 0.04095 | 0.0399
|  | 12.2 | 0.04035 | 0.03047 | 12.2 | 0.04246 | 0.04118 | 0.04053 | 0.03947
|  | 12.4 | 0.03979 | 0.03009 | 12.4 | 0.04209 | 0.0408 | 0.04019 | 0.03909
|  | 12.6 | 0.03929 | 0.02972 | 12.6 | 0.04171 | 0.04041 | 0.03982 | 0.03874
|  | 12.8 | 0.03872 | 0.02936 | 12.8 | 0.04132 | 0.04016 | 0.03951 | 0.03849
|  | 13 | 0.03817 | 0.02904 | 13 | 0.04092 | 0.03981 | 0.03916 | 0.03819
|  | 13.2 | 0.03765 | 0.0287 | 13.2 | 0.04058 | 0.03954 | 0.03881 | 0.0379
|  | 13.4 | 0.03722 | 0.02838 | 13.4 | 0.04024 | 0.03918 | 0.03851 | 0.0376
|  | 13.6 | 0.03675 | 0.02809 | 13.6 | 0.03995 | 0.03887 | 0.03822 | 0.03729
|  | 13.8 | 0.03642 | 0.02775 | 13.8 | 0.03961 | 0.03867 | 0.03786 | 0.03702
|  | 14 | 0.03603 | 0.02746 | 14 | 0.03935 | 0.03832 | 0.03761 | 0.03679
|  | 14.2 | 0.03579 | 0.02717 | 14.2 | 0.03905 | 0.03806 | 0.03736 | 0.03653
|  | 14.4 | 0.03533 | 0.02689 | 14.4 | 0.03875 | 0.03777 | 0.0371 | 0.03629
|  | 14.6 | 0.03496 | 0.02663 | 14.6 | 0.0385 | 0.03752 | 0.03683 | 0.03603
|  | 14.8 | 0.03464 | 0.02637 | 14.8 | 0.03823 | 0.03722 | 0.03654 | 0.03582
|  | 15 | 0.03441 | 0.02615 | 15 | 0.03797 | 0.03689 | 0.03633 | 0.03557
|  | 15.2 | 0.03395 | 0.02599 | 15.2 | 0.03774 | 0.03671 | 0.0361 | 0.03537
|  | 15.4 | 0.03367 | 0.02579 | 15.4 | 0.03752 | 0.03647 | 0.03587 | 0.03517
|  | 15.6 | 0.03334 | 0.02557 | 15.6 | 0.03729 | 0.03626 | 0.03565 | 0.03495
|  | 15.8 | 0.03301 | 0.02534 | 15.8 | 0.03706 | 0.03608 | 0.03545 | 0.03475
|  | 16 | 0.0327 | 0.02513 | 16 | 0.03689 | 0.03588 | 0.03531 | 0.03457
|  | 16.2 | 0.03246 | 0.02494 | 16.2 | 0.03667 | 0.03562 | 0.0351 | 0.03442
|  | 16.4 | 0.03219 | 0.02474 | 16.4 | 0.03648 | 0.03545 | 0.0349 | 0.03421
|  | 16.6 | 0.03195 | 0.02455 | 16.6 | 0.03629 | 0.03526 | 0.03477 | 0.03405
|  | 16.8 | 0.03163 | 0.0244 | 16.8 | 0.03606 | 0.03506 | 0.03459 | 0.03391
|  | 17 | 0.03146 | 0.02425 | 17 | 0.03589 | 0.0349 | 0.03441 | 0.03373
|  | 17.2 | 0.03108 | 0.02409 | 17.2 | 0.0357 | 0.03472 | 0.03424 | 0.03363
|  | 17.4 | 0.03079 | 0.02394 | 17.4 | 0.03554 | 0.03452 | 0.03411 | 0.03341
|  | 17.6 | 0.03065 | 0.02376 | 17.6 | 0.03541 | 0.03438 | 0.03392 | 0.03332
|  | 17.8 | 0.03028 | 0.02362 | 17.8 | 0.03524 | 0.03424 | 0.03382 | 0.03318
|  | 18 | 0.03009 | 0.02343 | 18 | 0.03509 | 0.03405 | 0.03364 | 0.03304
|  | 18.2 | 0.02981 | 0.02333 | 18.2 | 0.0349 | 0.03396 | 0.03352 | 0.03291
|  | 18.4 | 0.0296 | 0.02323 | 18.4 | 0.03479 | 0.03376 | 0.03333 | 0.03279
|  | 18.6 | 0.02936 | 0.02306 | 18.6 | 0.03463 | 0.03365 | 0.03327 | 0.03268
|  | 18.8 | 0.02916 | 0.02291 | 18.8 | 0.0345 | 0.03351 | 0.03312 | 0.03257
|  | 19 | 0.02894 | 0.02284 | 19 | 0.03437 | 0.03337 | 0.03299 | 0.03246
|  | 19.2 | 0.02884 | 0.02271 | 19.2 | 0.03429 | 0.03323 | 0.03291 | 0.03227
|  | 19.4 | 0.02855 | 0.02261 | 19.4 | 0.03417 | 0.0331 | 0.03276 | 0.03222
|  | 19.6 | 0.02844 | 0.02248 | 19.6 | 0.03405 | 0.03297 | 0.03265 | 0.03209
|  | 19.8 | 0.0283 | 0.02237 | 19.8 | 0.03397 | 0.0329 | 0.03253 | 0.03199
|  | 20 | 0.02814 | 0.02223 | 20 | 0.03381 | 0.03276 | 0.03242 | 0.03188
|  | 20.2 | 0.02798 | 0.02216 | 20.2 | 0.03371 | 0.03265 | 0.03232 | 0.03182
|  | 20.4 | 0.02782 | 0.02204 | 20.4 | 0.03363 | 0.03251 | 0.03221 | 0.0317
|  | 20.6 | 0.02771 | 0.02195 | 20.6 | 0.03352 | 0.0324 | 0.03212 | 0.03158
|  | 20.8 | 0.02756 | 0.02191 | 20.8 | 0.03344 | 0.03234 | 0.03202 | 0.03152
|  | 21 | 0.0274 | 0.02182 | 21 | 0.03332 | 0.03224 | 0.03193 | 0.03143
|  | 21.2 | 0.02733 | 0.02173 | 21.2 | 0.03322 | 0.03212 | 0.03184 | 0.03134
|  | 21.4 | 0.02725 | 0.02163 | 21.4 | 0.03316 | 0.03201 | 0.03174 | 0.0313
|  | 21.6 | 0.02701 | 0.0215 | 21.6 | 0.03306 | 0.03198 | 0.03163 | 0.03117
|  | 21.8 | 0.02697 | 0.02142 | 21.8 | 0.03287 | 0.03184 | 0.03154 | 0.03108
|  | 22 | 0.02677 | 0.02134 | 22 | 0.03293 | 0.03178 | 0.03149 | 0.03105
|  | 22.2 | 0.02669 | 0.02127 | 22.2 | 0.03283 | 0.03166 | 0.03137 | 0.03098
|  | 22.4 | 0.02658 | 0.02121 | 22.4 | 0.03277 | 0.03159 | 0.03131 | 0.03082
|  | 22.6 | 0.02653 | 0.02112 | 22.6 | 0.0327 | 0.03149 | 0.03125 | 0.03079
|  | 22.8 | 0.02644 | 0.02107 | 22.8 | 0.0326 | 0.03142 | 0.03116 | 0.03069
|  | 23 | 0.02632 | 0.02099 | 23 | 0.03258 | 0.03134 | 0.03108 | 0.0306
|  | 23.2 | 0.02618 | 0.02093 | 23.2 | 0.03255 | 0.03127 | 0.03104 | 0.03054
|  | 23.4 | 0.02601 | 0.02085 | 23.4 | 0.03251 | 0.03119 | 0.03097 | 0.03048
|  | 23.6 | 0.02594 | 0.0208 | 23.6 | 0.03248 | 0.03116 | 0.03094 | 0.03044
|  | 23.8 | 0.02588 | 0.0207 | 23.8 | 0.03242 | 0.03112 | 0.03083 | 0.03036
|  | 24 | 0.02568 | 0.02064 | 24 | 0.03242 | 0.03102 | 0.03077 | 0.03037
|  | 24.2 | 0.02564 | 0.02059 | 24.2 | 0.03242 | 0.03093 | 0.03073 | 0.03026
|  | 24.4 | 0.02561 | 0.02053 | 24.4 | 0.0324 | 0.03087 | 0.03065 | 0.03019
|  | 24.6 | 0.02549 | 0.0205 | 24.6 | 0.03229 | 0.03085 | 0.03053 | 0.03015
|  | 24.8 | 0.02539 | 0.02046 | 24.8 | 0.03226 | 0.03076 | 0.0305 | 0.03012
|  | 25 | 0.0253 | 0.0204 | 25 | 0.03218 | 0.03073 | 0.03042 | 0.03008

## LCC1111T-C
|  | Retardance by Wavelength at 25 °C |  |  | Retardance by Temperature at 1550 nm
|  | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 1310 nm | Retardance in Waves at 1550 nm | Driver RMS Voltage | Retardance in Waves at 25 °C | Retardance in Waves at 45 °C | Retardance in Waves at 60 °C | Retardance in Waves at 70 °C
|  | 0.1 | 0.75075 | 0.63638 | 0.1 | 0.62904 | 0.59589 | 0.5683 | 0.4672
|  | 0.2 | 0.75067 | 0.63623 | 0.2 | 0.62904 | 0.59669 | 0.56806 | 0.46514
Product Raw Data |  | 0.3 | 0.75034 | 0.63646 | 0.3 | 0.62918 | 0.59625 | 0.56818 | 0.46627
Product Raw Data |  | 0.4 | 0.74986 | 0.63562 | 0.4 | 0.62911 | 0.59616 | 0.56806 | 0.46673
Uncompensated, Temperature-Stabilized, Half-Wave Liquid Crystal Retarders, ARC: 1050 - 1700 nm |  | 0.5 | 0.74861 | 0.6357 | 0.5 | 0.62877 | 0.59544 | 0.56731 | 0.46767
|  | 0.6 | 0.74632 | 0.63478 | 0.6 | 0.62756 | 0.59381 | 0.56541 | 0.47121
Item # | LCC1111T-C | 0.7 | 0.73735 | 0.63029 | 0.7 | 0.62392 | 0.58692 | 0.5602 | 0.48124
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.8 | 0.70397 | 0.61085 | 0.8 | 0.60425 | 0.56451 | 0.53291 | 0.48162
|  | 0.9 | 0.63599 | 0.56243 | 0.9 | 0.55556 | 0.5 | 0.5 | 0.46153
|  | 1 | 0.56156 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.45243 | 0.42927 | 0.41128
|  | 1.02 | 0.52388 | 0.47738 | 1.02 | 0.47022 | 0.43536 | 0.41637 | 0.39683
|  | 1.04 | 0.50986 | 0.471 | 1.04 | 0.45915 | 0.42441 | 0.40627 | 0.38694
|  | 1.06 | 0.5 | 0.45717 | 1.06 | 0.44736 | 0.41436 | 0.39544 | 0.37729
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.08 | 0.48382 | 0.44606 | 1.08 | 0.43886 | 0.4034 | 0.38564 | 0.36848
|  | 1.1 | 0.47058 | 0.43521 | 1.1 | 0.42706 | 0.39375 | 0.37621 | 0.35923
|  | 1.12 | 0.45999 | 0.42397 | 1.12 | 0.41682 | 0.38381 | 0.36696 | 0.3495
Additional Information: |  | 1.14 | 0.44511 | 0.41589 | 1.14 | 0.40734 | 0.37295 | 0.35692 | 0.34052
|  | 1.16 | 0.43408 | 0.40575 | 1.16 | 0.39744 | 0.36418 | 0.34768 | 0.33208
|  | 1.18 | 0.4205 | 0.39528 | 1.18 | 0.38754 | 0.35452 | 0.33832 | 0.3233
|  | 1.2 | 0.4104 | 0.38623 | 1.2 | 0.37754 | 0.34487 | 0.32952 | 0.31496
|  | 1.22 | 0.39799 | 0.37676 | 1.22 | 0.36822 | 0.33613 | 0.32109 | 0.3068
|  | 1.24 | 0.38808 | 0.36691 | 1.24 | 0.35894 | 0.32693 | 0.31226 | 0.2989
|  | 1.26 | 0.37579 | 0.35751 | 1.26 | 0.3499 | 0.319 | 0.30407 | 0.29122
|  | 1.28 | 0.36539 | 0.34804 | 1.28 | 0.34139 | 0.31065 | 0.29639 | 0.28374
|  | 1.3 | 0.35521 | 0.33956 | 1.3 | 0.33249 | 0.3021 | 0.2882 | 0.27614
|  | 1.32 | 0.34562 | 0.33018 | 1.32 | 0.32452 | 0.29423 | 0.2808 | 0.26902
|  | 1.34 | 0.33629 | 0.32281 | 1.34 | 0.31633 | 0.28664 | 0.2736 | 0.2621
|  | 1.36 | 0.32704 | 0.31385 | 1.36 | 0.30904 | 0.27932 | 0.26655 | 0.25556
|  | 1.38 | 0.31889 | 0.30672 | 1.38 | 0.30117 | 0.27228 | 0.25968 | 0.2491
|  | 1.4 | 0.31091 | 0.2987 | 1.4 | 0.29372 | 0.2654 | 0.25327 | 0.243
|  | 1.42 | 0.3017 | 0.29146 | 1.42 | 0.28658 | 0.25873 | 0.2468 | 0.23711
|  | 1.44 | 0.29426 | 0.28399 | 1.44 | 0.2797 | 0.25245 | 0.24073 | 0.23137
|  | 1.46 | 0.28716 | 0.27736 | 1.46 | 0.27299 | 0.24626 | 0.23494 | 0.22582
|  | 1.48 | 0.27915 | 0.27032 | 1.48 | 0.2667 | 0.24026 | 0.22914 | 0.22051
|  | 1.5 | 0.27245 | 0.264 | 1.5 | 0.26058 | 0.23455 | 0.22379 | 0.21531
|  | 1.52 | 0.26548 | 0.25776 | 1.52 | 0.25493 | 0.22912 | 0.21861 | 0.21036
|  | 1.54 | 0.25897 | 0.25165 | 1.54 | 0.2488 | 0.22376 | 0.21337 | 0.20553
|  | 1.56 | 0.25283 | 0.24582 | 1.56 | 0.24344 | 0.21873 | 0.20856 | 0.20105
|  | 1.58 | 0.24681 | 0.24056 | 1.58 | 0.23809 | 0.21378 | 0.2039 | 0.19663
|  | 1.6 | 0.24105 | 0.23494 | 1.6 | 0.2328 | 0.20891 | 0.19935 | 0.19231
|  | 1.62 | 0.23586 | 0.2298 | 1.62 | 0.22779 | 0.20433 | 0.19494 | 0.18816
|  | 1.64 | 0.23021 | 0.2247 | 1.64 | 0.22304 | 0.2 | 0.19083 | 0.18434
|  | 1.66 | 0.22542 | 0.21988 | 1.66 | 0.21833 | 0.19568 | 0.18683 | 0.18043
|  | 1.68 | 0.22014 | 0.21511 | 1.68 | 0.21376 | 0.19164 | 0.18302 | 0.17677
|  | 1.7 | 0.2154 | 0.21071 | 1.7 | 0.2095 | 0.18767 | 0.17931 | 0.17325
|  | 1.72 | 0.21079 | 0.20631 | 1.72 | 0.20537 | 0.1838 | 0.17564 | 0.16987
|  | 1.74 | 0.20647 | 0.20217 | 1.74 | 0.20131 | 0.18016 | 0.17213 | 0.16652
|  | 1.76 | 0.20233 | 0.19824 | 1.76 | 0.19743 | 0.17666 | 0.16883 | 0.16333
|  | 1.78 | 0.19825 | 0.19428 | 1.78 | 0.19363 | 0.17315 | 0.16566 | 0.16034
|  | 1.8 | 0.19429 | 0.19055 | 1.8 | 0.18999 | 0.17001 | 0.16258 | 0.15747
|  | 1.82 | 0.19055 | 0.18703 | 1.82 | 0.18647 | 0.16682 | 0.15961 | 0.15458
|  | 1.84 | 0.18691 | 0.18344 | 1.84 | 0.18301 | 0.16375 | 0.1567 | 0.15187
|  | 1.86 | 0.18348 | 0.18011 | 1.86 | 0.17975 | 0.16079 | 0.15389 | 0.14922
|  | 1.88 | 0.18013 | 0.17687 | 1.88 | 0.17658 | 0.15797 | 0.15122 | 0.14673
|  | 1.9 | 0.17682 | 0.1737 | 1.9 | 0.17348 | 0.15518 | 0.14858 | 0.14415
|  | 1.92 | 0.17378 | 0.17069 | 1.92 | 0.17055 | 0.15258 | 0.14611 | 0.14184
|  | 1.94 | 0.17077 | 0.16781 | 1.94 | 0.16775 | 0.15011 | 0.14372 | 0.1396
|  | 1.96 | 0.16782 | 0.16494 | 1.96 | 0.16496 | 0.14755 | 0.14135 | 0.13736
|  | 1.98 | 0.16501 | 0.16223 | 1.98 | 0.16225 | 0.14513 | 0.13918 | 0.13524
|  | 2 | 0.16239 | 0.15963 | 2 | 0.15974 | 0.143 | 0.13701 | 0.13315
|  | 2.02 | 0.15968 | 0.15704 | 2.02 | 0.15725 | 0.14065 | 0.13491 | 0.13105
|  | 2.04 | 0.15722 | 0.15457 | 2.04 | 0.15478 | 0.13851 | 0.13284 | 0.12921
|  | 2.06 | 0.15484 | 0.15221 | 2.06 | 0.15244 | 0.13639 | 0.13087 | 0.12735
|  | 2.08 | 0.15237 | 0.14978 | 2.08 | 0.15008 | 0.13432 | 0.12889 | 0.12548
|  | 2.1 | 0.15012 | 0.1476 | 2.1 | 0.14795 | 0.13244 | 0.12706 | 0.12372
|  | 2.12 | 0.14796 | 0.14545 | 2.12 | 0.14578 | 0.13052 | 0.1253 | 0.12209
|  | 2.14 | 0.14578 | 0.14332 | 2.14 | 0.14367 | 0.12864 | 0.12351 | 0.12033
|  | 2.16 | 0.14379 | 0.14132 | 2.16 | 0.14165 | 0.12687 | 0.12184 | 0.11873
|  | 2.18 | 0.14174 | 0.13936 | 2.18 | 0.13973 | 0.12515 | 0.12024 | 0.11724
|  | 2.2 | 0.13977 | 0.13741 | 2.2 | 0.13781 | 0.12342 | 0.11861 | 0.11567
|  | 2.22 | 0.13794 | 0.13551 | 2.22 | 0.13596 | 0.12179 | 0.11707 | 0.11416
|  | 2.24 | 0.13616 | 0.13372 | 2.24 | 0.13418 | 0.12021 | 0.11559 | 0.11281
|  | 2.26 | 0.13423 | 0.13195 | 2.26 | 0.13243 | 0.11866 | 0.1141 | 0.11138
|  | 2.28 | 0.13254 | 0.13025 | 2.28 | 0.13075 | 0.11716 | 0.11276 | 0.10993
|  | 2.3 | 0.13096 | 0.12864 | 2.3 | 0.12909 | 0.11571 | 0.11135 | 0.10867
|  | 2.32 | 0.12937 | 0.12703 | 2.32 | 0.12747 | 0.11431 | 0.11004 | 0.10735
|  | 2.34 | 0.1277 | 0.12539 | 2.34 | 0.12593 | 0.11293 | 0.1087 | 0.10618
|  | 2.36 | 0.12621 | 0.12392 | 2.36 | 0.1244 | 0.1116 | 0.10741 | 0.10496
|  | 2.38 | 0.12466 | 0.12235 | 2.38 | 0.1229 | 0.11026 | 0.10621 | 0.10367
|  | 2.4 | 0.12323 | 0.121 | 2.4 | 0.1215 | 0.10902 | 0.10498 | 0.10254
|  | 2.42 | 0.12185 | 0.11951 | 2.42 | 0.12006 | 0.10776 | 0.10378 | 0.10139
|  | 2.44 | 0.1204 | 0.11815 | 2.44 | 0.11868 | 0.10664 | 0.10261 | 0.10024
|  | 2.46 | 0.11921 | 0.11683 | 2.46 | 0.11741 | 0.10542 | 0.10152 | 0.09918
|  | 2.48 | 0.11779 | 0.11552 | 2.48 | 0.11604 | 0.10425 | 0.10045 | 0.09816
|  | 2.5 | 0.11658 | 0.11419 | 2.5 | 0.11475 | 0.10308 | 0.09933 | 0.09713
|  | 2.52 | 0.11536 | 0.11297 | 2.52 | 0.11352 | 0.10211 | 0.0983 | 0.09612
|  | 2.54 | 0.11406 | 0.1118 | 2.54 | 0.11234 | 0.10095 | 0.0973 | 0.09518
|  | 2.56 | 0.11296 | 0.11056 | 2.56 | 0.11113 | 0.09988 | 0.09634 | 0.09417
|  | 2.58 | 0.1117 | 0.10941 | 2.58 | 0.10999 | 0.09884 | 0.09538 | 0.09324
|  | 2.6 | 0.11059 | 0.10831 | 2.6 | 0.10884 | 0.09789 | 0.09444 | 0.09235
|  | 2.62 | 0.10946 | 0.10719 | 2.62 | 0.10775 | 0.09691 | 0.09346 | 0.09141
|  | 2.64 | 0.10848 | 0.1061 | 2.64 | 0.10665 | 0.096 | 0.09254 | 0.09062
|  | 2.66 | 0.10736 | 0.10501 | 2.66 | 0.10561 | 0.09507 | 0.0917 | 0.08974
|  | 2.68 | 0.10632 | 0.10397 | 2.68 | 0.10461 | 0.09415 | 0.09079 | 0.08888
|  | 2.7 | 0.10538 | 0.10299 | 2.7 | 0.10352 | 0.09322 | 0.08991 | 0.08809
|  | 2.72 | 0.10436 | 0.10199 | 2.72 | 0.10253 | 0.09241 | 0.08908 | 0.0872
|  | 2.74 | 0.10338 | 0.10098 | 2.74 | 0.10161 | 0.09149 | 0.0883 | 0.0864
|  | 2.76 | 0.10251 | 0.10006 | 2.76 | 0.10064 | 0.09065 | 0.08746 | 0.08569
|  | 2.78 | 0.10151 | 0.09914 | 2.78 | 0.09966 | 0.08984 | 0.08666 | 0.08489
|  | 2.8 | 0.10057 | 0.0982 | 2.8 | 0.09877 | 0.08903 | 0.08589 | 0.08411
|  | 2.82 | 0.09976 | 0.09733 | 2.82 | 0.09788 | 0.08826 | 0.08511 | 0.08355
|  | 2.84 | 0.09878 | 0.09644 | 2.84 | 0.09699 | 0.08742 | 0.08445 | 0.08268
|  | 2.86 | 0.098 | 0.09558 | 2.86 | 0.09612 | 0.08667 | 0.08363 | 0.08201
|  | 2.88 | 0.09715 | 0.09476 | 2.88 | 0.09528 | 0.08595 | 0.08294 | 0.08129
|  | 2.9 | 0.09639 | 0.09391 | 2.9 | 0.09445 | 0.08519 | 0.08227 | 0.08065
|  | 2.92 | 0.09559 | 0.09307 | 2.92 | 0.09362 | 0.08447 | 0.08161 | 0.07995
|  | 2.94 | 0.09482 | 0.0923 | 2.94 | 0.09285 | 0.08379 | 0.08096 | 0.07922
|  | 2.96 | 0.09403 | 0.09164 | 2.96 | 0.09202 | 0.08306 | 0.08031 | 0.07863
|  | 2.98 | 0.09327 | 0.09075 | 2.98 | 0.09131 | 0.08248 | 0.07965 | 0.07803
|  | 3 | 0.09252 | 0.09 | 3 | 0.0905 | 0.08172 | 0.07899 | 0.07738
|  | 3.1 | 0.08901 | 0.08657 | 3.1 | 0.08692 | 0.07855 | 0.07594 | 0.07444
|  | 3.2 | 0.08576 | 0.08319 | 3.2 | 0.08364 | 0.07571 | 0.07313 | 0.07174
|  | 3.3 | 0.08278 | 0.08015 | 3.3 | 0.08066 | 0.07301 | 0.07057 | 0.06923
|  | 3.4 | 0.08001 | 0.07734 | 3.4 | 0.07784 | 0.07051 | 0.06814 | 0.06684
|  | 3.5 | 0.07744 | 0.07472 | 3.5 | 0.07518 | 0.06816 | 0.06591 | 0.06466
|  | 3.6 | 0.07507 | 0.07228 | 3.6 | 0.07274 | 0.06601 | 0.06384 | 0.06262
|  | 3.7 | 0.07284 | 0.07 | 3.7 | 0.07047 | 0.06401 | 0.06188 | 0.06069
|  | 3.8 | 0.07075 | 0.06787 | 3.8 | 0.06834 | 0.0621 | 0.06004 | 0.05892
|  | 3.9 | 0.06881 | 0.06586 | 3.9 | 0.06634 | 0.06032 | 0.05834 | 0.05723
|  | 4 | 0.06696 | 0.06399 | 4 | 0.06445 | 0.05863 | 0.05673 | 0.05565
|  | 4.1 | 0.06524 | 0.06221 | 4.1 | 0.06266 | 0.05707 | 0.05519 | 0.05416
|  | 4.2 | 0.06361 | 0.06055 | 4.2 | 0.06099 | 0.05554 | 0.05374 | 0.05272
|  | 4.3 | 0.06208 | 0.05896 | 4.3 | 0.0594 | 0.05413 | 0.05239 | 0.05137
|  | 4.4 | 0.06062 | 0.05745 | 4.4 | 0.05789 | 0.05281 | 0.0511 | 0.05014
|  | 4.5 | 0.05926 | 0.05603 | 4.5 | 0.05649 | 0.05155 | 0.04984 | 0.04893
|  | 4.6 | 0.05797 | 0.05469 | 4.6 | 0.05514 | 0.05033 | 0.04869 | 0.04778
|  | 4.7 | 0.05672 | 0.05338 | 4.7 | 0.05385 | 0.04919 | 0.04758 | 0.04668
|  | 4.8 | 0.05556 | 0.05217 | 4.8 | 0.05262 | 0.04809 | 0.04653 | 0.04566
|  | 4.9 | 0.05445 | 0.05101 | 4.9 | 0.05146 | 0.04706 | 0.0455 | 0.04465
|  | 5 | 0.05339 | 0.04988 | 5 | 0.05035 | 0.04604 | 0.04455 | 0.04374
|  | 5.1 | 0.05236 | 0.04881 | 5.1 | 0.04928 | 0.04512 | 0.04363 | 0.04283
|  | 5.2 | 0.05142 | 0.04782 | 5.2 | 0.04828 | 0.0442 | 0.04275 | 0.04195
|  | 5.3 | 0.05048 | 0.04683 | 5.3 | 0.04732 | 0.04333 | 0.04191 | 0.04112
|  | 5.4 | 0.04961 | 0.04591 | 5.4 | 0.04639 | 0.0425 | 0.04109 | 0.04033
|  | 5.5 | 0.04876 | 0.04501 | 5.5 | 0.0455 | 0.04171 | 0.04034 | 0.03958
|  | 5.6 | 0.04796 | 0.04414 | 5.6 | 0.04465 | 0.04095 | 0.0396 | 0.03884
|  | 5.7 | 0.04721 | 0.04331 | 5.7 | 0.04383 | 0.04021 | 0.03889 | 0.03816
|  | 5.8 | 0.04645 | 0.04254 | 5.8 | 0.04306 | 0.03951 | 0.03819 | 0.03749
|  | 5.9 | 0.04575 | 0.04176 | 5.9 | 0.04229 | 0.03883 | 0.03755 | 0.03685
|  | 6 | 0.04506 | 0.04102 | 6 | 0.04158 | 0.03819 | 0.03691 | 0.03621
|  | 6.1 | 0.04439 | 0.04033 | 6.1 | 0.04089 | 0.03755 | 0.0363 | 0.03561
|  | 6.2 | 0.04378 | 0.03964 | 6.2 | 0.04021 | 0.03695 | 0.0357 | 0.03506
|  | 6.3 | 0.04317 | 0.03899 | 6.3 | 0.03957 | 0.03637 | 0.03515 | 0.0345
|  | 6.4 | 0.04259 | 0.03834 | 6.4 | 0.03894 | 0.03579 | 0.03461 | 0.03396
|  | 6.5 | 0.04202 | 0.03774 | 6.5 | 0.03833 | 0.03525 | 0.03407 | 0.03344
|  | 6.6 | 0.04149 | 0.03712 | 6.6 | 0.03774 | 0.03472 | 0.03358 | 0.03294
|  | 6.7 | 0.04098 | 0.03655 | 6.7 | 0.03719 | 0.03421 | 0.03308 | 0.03247
|  | 6.8 | 0.04048 | 0.03599 | 6.8 | 0.03664 | 0.03372 | 0.03261 | 0.03202
|  | 6.9 | 0.03998 | 0.03546 | 6.9 | 0.03611 | 0.03324 | 0.03214 | 0.03158
|  | 7 | 0.03954 | 0.03496 | 7 | 0.0356 | 0.03277 | 0.0317 | 0.03114
|  | 7.1 | 0.03907 | 0.03443 | 7.1 | 0.03511 | 0.03235 | 0.03127 | 0.0307
|  | 7.2 | 0.03864 | 0.03394 | 7.2 | 0.03462 | 0.03189 | 0.03084 | 0.03028
|  | 7.3 | 0.0382 | 0.03348 | 7.3 | 0.03419 | 0.0315 | 0.03046 | 0.02989
|  | 7.4 | 0.03781 | 0.03301 | 7.4 | 0.03372 | 0.03108 | 0.03006 | 0.02951
|  | 7.5 | 0.0374 | 0.03257 | 7.5 | 0.03329 | 0.03067 | 0.02969 | 0.02912
|  | 7.6 | 0.03703 | 0.03214 | 7.6 | 0.03288 | 0.03032 | 0.02939 | 0.02878
|  | 7.7 | 0.03664 | 0.03173 | 7.7 | 0.03248 | 0.02995 | 0.02897 | 0.02843
|  | 7.8 | 0.03631 | 0.0313 | 7.8 | 0.03208 | 0.02957 | 0.0286 | 0.02811
|  | 7.9 | 0.03594 | 0.03089 | 7.9 | 0.03167 | 0.02925 | 0.02829 | 0.02776
|  | 8 | 0.03561 | 0.03055 | 8 | 0.03131 | 0.02889 | 0.02794 | 0.02747
|  | 8.1 | 0.0353 | 0.03016 | 8.1 | 0.03093 | 0.02855 | 0.02763 | 0.02716
|  | 8.2 | 0.03497 | 0.02981 | 8.2 | 0.03058 | 0.02825 | 0.02732 | 0.02684
|  | 8.3 | 0.0347 | 0.02943 | 8.3 | 0.03023 | 0.02792 | 0.02704 | 0.02655
|  | 8.4 | 0.03436 | 0.02907 | 8.4 | 0.02989 | 0.02761 | 0.02674 | 0.02629
|  | 8.5 | 0.03407 | 0.02875 | 8.5 | 0.02956 | 0.02732 | 0.02645 | 0.02597
|  | 8.6 | 0.0338 | 0.02841 | 8.6 | 0.02926 | 0.02705 | 0.0262 | 0.02572
|  | 8.7 | 0.03354 | 0.0281 | 8.7 | 0.02895 | 0.02678 | 0.02589 | 0.02546
|  | 8.8 | 0.03325 | 0.02778 | 8.8 | 0.02864 | 0.02649 | 0.02564 | 0.0252
|  | 8.9 | 0.03301 | 0.02748 | 8.9 | 0.02837 | 0.02624 | 0.02538 | 0.02496
|  | 9 | 0.03275 | 0.02717 | 9 | 0.02808 | 0.02598 | 0.02511 | 0.02472
|  | 9.1 | 0.03252 | 0.02689 | 9.1 | 0.0278 | 0.02572 | 0.02486 | 0.02444
|  | 9.2 | 0.03227 | 0.02657 | 9.2 | 0.02752 | 0.02549 | 0.02463 | 0.02422
|  | 9.3 | 0.03204 | 0.02629 | 9.3 | 0.02726 | 0.02522 | 0.02441 | 0.024
|  | 9.4 | 0.03181 | 0.02601 | 9.4 | 0.02699 | 0.02498 | 0.02418 | 0.02379
|  | 9.5 | 0.0316 | 0.02576 | 9.5 | 0.02674 | 0.02476 | 0.02396 | 0.02357
|  | 9.6 | 0.03138 | 0.02549 | 9.6 | 0.02649 | 0.02454 | 0.02376 | 0.02336
|  | 9.7 | 0.03116 | 0.02525 | 9.7 | 0.02626 | 0.02432 | 0.02355 | 0.02316
|  | 9.8 | 0.03101 | 0.02501 | 9.8 | 0.026 | 0.02411 | 0.02334 | 0.02298
|  | 9.9 | 0.03078 | 0.02477 | 9.9 | 0.02578 | 0.02391 | 0.02314 | 0.02278
|  | 10 | 0.0306 | 0.02453 | 10 | 0.02557 | 0.0237 | 0.02295 | 0.02258
|  | 10.2 | 0.03021 | 0.02408 | 10.2 | 0.02511 | 0.02332 | 0.02258 | 0.02223
|  | 10.4 | 0.02983 | 0.02365 | 10.4 | 0.02472 | 0.02294 | 0.02222 | 0.02189
|  | 10.6 | 0.0295 | 0.02323 | 10.6 | 0.02429 | 0.02258 | 0.02188 | 0.02156
|  | 10.8 | 0.02917 | 0.02281 | 10.8 | 0.02391 | 0.02225 | 0.02156 | 0.02124
|  | 11 | 0.02887 | 0.02243 | 11 | 0.02355 | 0.02193 | 0.02124 | 0.02092
|  | 11.2 | 0.02857 | 0.02207 | 11.2 | 0.0232 | 0.02162 | 0.02095 | 0.02067
|  | 11.4 | 0.0283 | 0.02172 | 11.4 | 0.02286 | 0.02133 | 0.02068 | 0.02039
|  | 11.6 | 0.02803 | 0.02137 | 11.6 | 0.02255 | 0.02105 | 0.0204 | 0.02012
|  | 11.8 | 0.02776 | 0.02104 | 11.8 | 0.02224 | 0.02078 | 0.02014 | 0.01987
|  | 12 | 0.02753 | 0.02072 | 12 | 0.02194 | 0.02052 | 0.01989 | 0.01965
|  | 12.2 | 0.02729 | 0.02042 | 12.2 | 0.02165 | 0.02026 | 0.01965 | 0.01942
|  | 12.4 | 0.02707 | 0.02013 | 12.4 | 0.02138 | 0.02001 | 0.01943 | 0.0192
|  | 12.6 | 0.02686 | 0.01984 | 12.6 | 0.02112 | 0.01976 | 0.0192 | 0.01898
|  | 12.8 | 0.02665 | 0.01956 | 12.8 | 0.02086 | 0.01954 | 0.01899 | 0.01877
|  | 13 | 0.02644 | 0.0193 | 13 | 0.02062 | 0.01932 | 0.01879 | 0.01857
|  | 13.2 | 0.02625 | 0.01904 | 13.2 | 0.02039 | 0.01914 | 0.01859 | 0.01839
|  | 13.4 | 0.02608 | 0.01878 | 13.4 | 0.02016 | 0.01894 | 0.01839 | 0.0182
|  | 13.6 | 0.0259 | 0.01855 | 13.6 | 0.01994 | 0.01875 | 0.01823 | 0.01802
|  | 13.8 | 0.02573 | 0.01832 | 13.8 | 0.01972 | 0.01856 | 0.01804 | 0.01786
|  | 14 | 0.02556 | 0.0181 | 14 | 0.01952 | 0.01838 | 0.01788 | 0.0177
|  | 14.2 | 0.0254 | 0.01788 | 14.2 | 0.01931 | 0.01822 | 0.01772 | 0.01754
|  | 14.4 | 0.02525 | 0.01767 | 14.4 | 0.01913 | 0.01806 | 0.01755 | 0.01741
|  | 14.6 | 0.02511 | 0.01747 | 14.6 | 0.01894 | 0.01788 | 0.0174 | 0.01725
|  | 14.8 | 0.02496 | 0.01728 | 14.8 | 0.01877 | 0.01773 | 0.01726 | 0.01712
|  | 15 | 0.02482 | 0.01709 | 15 | 0.0186 | 0.01758 | 0.01712 | 0.01697
|  | 15.2 | 0.0247 | 0.01689 | 15.2 | 0.01844 | 0.01744 | 0.01698 | 0.01686
|  | 15.4 | 0.02457 | 0.01672 | 15.4 | 0.01827 | 0.0173 | 0.01685 | 0.01672
|  | 15.6 | 0.02446 | 0.01655 | 15.6 | 0.01812 | 0.01717 | 0.01673 | 0.01659
|  | 15.8 | 0.02433 | 0.01638 | 15.8 | 0.01797 | 0.01703 | 0.01661 | 0.01648
|  | 16 | 0.02422 | 0.01621 | 16 | 0.01783 | 0.01689 | 0.01649 | 0.01639
|  | 16.2 | 0.02411 | 0.01605 | 16.2 | 0.01769 | 0.01679 | 0.01637 | 0.01628
|  | 16.4 | 0.024 | 0.0159 | 16.4 | 0.01755 | 0.01668 | 0.01626 | 0.01618
|  | 16.6 | 0.02389 | 0.01576 | 16.6 | 0.01741 | 0.01656 | 0.01614 | 0.01606
|  | 16.8 | 0.02379 | 0.0156 | 16.8 | 0.01728 | 0.01645 | 0.01605 | 0.01598
|  | 17 | 0.0237 | 0.01546 | 17 | 0.01715 | 0.01635 | 0.01595 | 0.01588
|  | 17.2 | 0.02359 | 0.01533 | 17.2 | 0.01703 | 0.01624 | 0.01585 | 0.01579
|  | 17.4 | 0.02351 | 0.01517 | 17.4 | 0.0169 | 0.01615 | 0.01575 | 0.01571
|  | 17.6 | 0.02343 | 0.01505 | 17.6 | 0.0168 | 0.01606 | 0.01566 | 0.01562
|  | 17.8 | 0.02333 | 0.01493 | 17.8 | 0.01668 | 0.01596 | 0.01559 | 0.01552
|  | 18 | 0.02325 | 0.0148 | 18 | 0.01657 | 0.01587 | 0.0155 | 0.01544
|  | 18.2 | 0.02318 | 0.01469 | 18.2 | 0.01648 | 0.01578 | 0.01541 | 0.01535
|  | 18.4 | 0.02309 | 0.01457 | 18.4 | 0.01637 | 0.01569 | 0.01534 | 0.01529
|  | 18.6 | 0.02302 | 0.01445 | 18.6 | 0.01627 | 0.01561 | 0.01526 | 0.01521
|  | 18.8 | 0.02295 | 0.01434 | 18.8 | 0.01619 | 0.01553 | 0.01518 | 0.01514
|  | 19 | 0.02289 | 0.01423 | 19 | 0.01608 | 0.01545 | 0.0151 | 0.01508
|  | 19.2 | 0.02281 | 0.01412 | 19.2 | 0.01598 | 0.01538 | 0.01504 | 0.015
|  | 19.4 | 0.02273 | 0.01402 | 19.4 | 0.01591 | 0.01531 | 0.01497 | 0.01493
|  | 19.6 | 0.02268 | 0.01391 | 19.6 | 0.01582 | 0.01522 | 0.01491 | 0.01488
|  | 19.8 | 0.02261 | 0.01381 | 19.8 | 0.01574 | 0.01516 | 0.01484 | 0.01482
|  | 20 | 0.02255 | 0.01371 | 20 | 0.01566 | 0.01509 | 0.01478 | 0.01475
|  | 20.2 | 0.02249 | 0.01363 | 20.2 | 0.01558 | 0.01504 | 0.01471 | 0.01468
|  | 20.4 | 0.02243 | 0.01353 | 20.4 | 0.01551 | 0.01496 | 0.01465 | 0.01463
|  | 20.6 | 0.02237 | 0.01344 | 20.6 | 0.01542 | 0.01491 | 0.01459 | 0.01457
|  | 20.8 | 0.0223 | 0.01336 | 20.8 | 0.01537 | 0.01485 | 0.01453 | 0.01452
|  | 21 | 0.02226 | 0.01327 | 21 | 0.01529 | 0.01478 | 0.01448 | 0.01447
|  | 21.2 | 0.0222 | 0.01319 | 21.2 | 0.01522 | 0.01474 | 0.01444 | 0.01442
|  | 21.4 | 0.02215 | 0.01311 | 21.4 | 0.01516 | 0.01468 | 0.01438 | 0.01437
|  | 21.6 | 0.02209 | 0.01304 | 21.6 | 0.01509 | 0.01463 | 0.01434 | 0.01432
|  | 21.8 | 0.02205 | 0.01295 | 21.8 | 0.01502 | 0.01458 | 0.01428 | 0.01426
|  | 22 | 0.02201 | 0.01288 | 22 | 0.01495 | 0.01453 | 0.01425 | 0.01423
|  | 22.2 | 0.02197 | 0.01281 | 22.2 | 0.01489 | 0.01448 | 0.01419 | 0.01418
|  | 22.4 | 0.02192 | 0.01273 | 22.4 | 0.01484 | 0.01443 | 0.01415 | 0.01416
|  | 22.6 | 0.02188 | 0.01268 | 22.6 | 0.01477 | 0.01437 | 0.01411 | 0.0141
|  | 22.8 | 0.02183 | 0.01261 | 22.8 | 0.01472 | 0.01434 | 0.01407 | 0.01405
|  | 23 | 0.0218 | 0.01254 | 23 | 0.01467 | 0.0143 | 0.01401 | 0.01402
|  | 23.2 | 0.02176 | 0.01248 | 23.2 | 0.01462 | 0.01423 | 0.01398 | 0.01399
|  | 23.4 | 0.02172 | 0.01243 | 23.4 | 0.01458 | 0.0142 | 0.01394 | 0.01394
|  | 23.6 | 0.02169 | 0.01234 | 23.6 | 0.0145 | 0.01417 | 0.0139 | 0.01391
|  | 23.8 | 0.02166 | 0.01228 | 23.8 | 0.01447 | 0.01413 | 0.01387 | 0.01387
|  | 24 | 0.02162 | 0.01222 | 24 | 0.01441 | 0.01409 | 0.01382 | 0.01385
|  | 24.2 | 0.02157 | 0.01216 | 24.2 | 0.01436 | 0.01405 | 0.0138 | 0.01381
|  | 24.4 | 0.02155 | 0.0121 | 24.4 | 0.01432 | 0.01402 | 0.01376 | 0.01377
|  | 24.6 | 0.02151 | 0.01206 | 24.6 | 0.01427 | 0.01397 | 0.01374 | 0.01372
|  | 24.8 | 0.02149 | 0.012 | 24.8 | 0.01424 | 0.01395 | 0.0137 | 0.01371
|  | 25 | 0.02145 | 0.01193 | 25 | 0.01419 | 0.01391 | 0.01367 | 0.01367